项目要求

1  项目需求

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生物安全柜 | 8 | 台 | 接受进口 | 50 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全柜主机 | 8 | 台 |
| 2 | 紫外灯 | 8 | 个 |
| 3 | 搁手架 | 16 | 个 |
| 4 | 可调高度支架 | 8 | 个 |

2、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1、安全柜类别：A2型二级生物安全柜，30%外排，70%内循环 |
|  |  | 2、HEPA 过滤效率（直径0.3 μm颗粒）应高于99.999%； |
|  |  | ▲3、适合双人使用，内部尺寸：宽度≥1800mm，深度≥630 mm，高度≥780 mm；外部尺寸：宽度≤1900 mm，深度≤ 802mm，2200mm≤高度（包含支架）≤2400mm；支架：可调高度支架，高度680-880 mm，要求提供厂家盖章证明文件； |
|  |  | 4、工作台面材料应采用性能不低于304不锈钢材质，采用一次冲压成型，侧壁应采用真空设计，无开孔； |
|  |  | 5、应至少具备2种报警提示，包括前窗开启高度超过安全高度报警和气流报警等； |
|  |  | 6、▲气流控制：应采用直流无碳刷电机驱动风机，下降气流/排气由独立风机分别控制，要求提供厂家盖章证明文件； |
|  |  | 7、▲长期使用应无需手动调节气阀，HEPA负载增加时，外排马达可自动补偿，下降气流马达补偿和排气马达协同作用，要求提供厂家盖章证明文件； |
|  |  | 8、风速测定应采用双风压探头来测定风速，准确全面地反映安全柜进气和排气风速； |
|  |  | 9、▲风机数≥4个，分别独立控制进风风速和下降风速，无需节气阀可通过自动提高转速补偿风速损失，实时调控保证风速稳定，要求提供厂家盖章证明文件； |
|  |  | 10、应具备前窗完全关闭后风机可继续工作功能，可自动降低下降风速方便再次使用； |
|  |  | 11、应具备数字式气流确认补偿系统，设置独立设计的风压式传感系统能检测排出和下降气腔内的压力变化并自动校正补偿； |
|  |  | 12、风速报警应满足当进气/排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器发出信号提醒用户； |
|  |  | 13、可实现远程报警，具备自动报警功能，可对不正常气流报警及玻璃门位置报警； |
|  |  | 14、▲前窗具有10°倾斜设计，具备声光报警功能；倾斜前窗应采用防止紊流设计；下降气流过滤器应采用倾斜设计，防止紊流，要求提供厂家盖章证明文件； |
|  |  | 15、▲应具有前窗清洗位置设计，玻璃前窗可降低到工作台面下方，下降高度≥25cm，以便于清洗前窗的上半部分及更换灯管，要求提供厂家盖章证明文件； |
|  |  | 16、前窗开口探头数量≥2个,确保其中一个探头发生故障时安全柜前窗开口处于安全位置； |
|  |  | 17、控制面板信息至少包括时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告等性能参数；UV灯管可定时 |
|  |  | 18、应具备不同颜色灯可显示安全柜总体运行状态，包括：正常使用，需要注意，需要等待，长需要维护等状态； |
|  |  | 19、前窗玻璃材料应采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片将吸附在贴膜上不会发生飞溅，防止人身伤害； |
|  |  | 20、运行时功耗应≤450W，节能模式≤70W；噪音应低于67dB； |
|  |  | 21、生产厂家在广州或深圳需具备分公司及零备件仓库； |
|  |  | 22、应通过NSF49或UL相关认证； |