全自动化学发光仪

需　求　文　件

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购控制金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1套 | 30万元 | 接受进口 |

二、采购详细清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 套 |
| 2 | 保养工具包 | 1 | 套 |
| 3 | 激光打印机 | 1 | 台 |
| 4 | 中文说明书 | 1 | 本 |
| 5 | 装机和调试试剂 | 1 | 套 |
| 6 | 商务电脑 | 2 | 台 |
| 7 | 无线扫码枪 | 4 | 个 |

三、技术需求

| 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 1、检测原理：化学放光 |
|  | 2、测试项目齐全：≥50项;包括甲状腺激素、生殖激素、贫血系统、心血管系统、肿瘤标志物、骨代谢等多项检测参数，包括：Ferritin, B12, Folate, Insulin, Intrinsic factor,EPO，CEA、p2PSA、Hybritech PSA、GI Monitor、OV Monitor、BR Monitor等; |
|  | ▲3、心血管项目：需具备CK-MB, Troponin I, Myoglobin, Digoxin等多项参数，Troponin I即可以用于心肌梗死的诊断，也可用于危险性分层; |
|  | ▲4、产前筛查项目:需具备AFP、HCG、uE3，PAPPA,抑制素A等测试,可以选配唐氏筛查早中期中文分析软件；能开展产前筛查早期两联、中期四联； |
|  | ▲5、可提供≥2套配套产前筛查软件用于T21/T18及ONTD的风险评估 |
|  | ▲6、配套产前筛查软件适用于孕早期、孕中期及早中孕联合筛查，支持多种筛查模式（整合、酌情筛查等） |
|  | ▲7、样品容量：≥ 240个样品位，原始管上机，运行状态中随时添加，可由两个相同的模块组成； |
|  | ▲8、仪器检测速度:≥800测试/小时，须由两个相同的模块组成; |
|  | ▲9、试剂位:一次装载量≥100个试剂位，具有冷藏功能，在运行过程中连续加载试剂盒，可由两个相同的模块组成； |
|  | 10、样品连续运行：放入或取走样品不会影响系统运行; |
|  | 11、急诊功能（STAT）：急诊样品可以随时加入，无需停机操作，急诊项目分析时间≤18分钟; |
|  | 12、试剂稳定有效期长达1年； |
|  | ▲13、具有液面感应功能和血凝块监测及纠正功能，探针内部和外部的超声波清洗，携带率<1ppm; |
|  | 14、对试剂盒和消耗品的机上库存有跟踪监测（液体和固体的消耗品）； |
|  | 15、有故障排除的诊断程序和自动常规保养程序 |
|  | 16、独立的进样通道，可以独立地对任何一个进样通道进行配件更换或维修，仪器故障时不影响操作，便于维修； |
|  | 17、具备实验室自动化系统预备接口，便于连接实验室分析前和分析后处理系统； |
|  | 18、操作系统：具备WINDOW NT的中文、英文两种可选的操作系统； |
| 电脑 | 19、市场主流配置酷睿i7以上配置，双网卡、双硬盘(固态200G和普通2T）、win7操作系统、预装办公软件office、29寸高清显示器等 |

注：技术参数均须提供产品原厂说明书或产品彩页等相关证明材料进行佐证。

三、商务要求

| 序号 | 目录 | 招商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1）整机免费保修期8年，终身维修，时间自交付使用之日起计算。 2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 4）投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期. B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期 C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率（国家法定工作日） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 5）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 6）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | ★1）签订合同之日起60日历日内交货。 ★2）标人要提供仪器配套所需的试剂、耗材清单，并且承诺以深圳市最低价供货，不满足导致废标。【提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟】 3）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 4）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 ★5）投标人需提供仪器配套所需的试剂、耗材的价格清单，如果是封闭使用的，需要备注说明，格式自拟。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 4）由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的 5% 作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。 |
| 6 | 违约责任 | 1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 10 的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |