项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29条奥林巴斯消化内镜维保服务 | 项 | 1 | 950,000.00 |

二、项目背景

消化内科内镜中心于2020年9月购置的29条消化内镜，目前已全部超出原厂维保期限。作为科室核心诊疗设备，该批胃、肠镜日常诊疗使用频次极高，长期高负荷运行导致设备易出现各类故障，整体维修成本高昂且累计支出已远超年度维保套餐费用。为保障消化内镜日常诊疗工作有序开展，降低设备故障停机风险，确保诊疗工作安全规范，同时实现设备成本的合理管控，现申请购买该29条内镜（18条电子胃镜，10条电子肠镜，1条十二指肠镜）年度维保服务，包含设备的定期巡检保养、故障快速响应维修、原厂合规配件及备用胃、肠镜替换等全流程维保内容。

三、技术要求

（一）维保清单：

| 序号 | 采购计划编号（设备型号） | 需求内容 | 数量 | 单位 | 备注（机身编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TJF TYPE 260V | 电子十二指肠镜 | 1 | 条 | 2025119 |
| 2 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2023976 |
| 3 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2023979 |
| 4 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2023973 |
| 5 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2023975 |
| 6 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2023990 |
| 7 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2023997 |
| 8 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2024013 |
| 9 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2024012 |
| 10 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2023993 |
| 11 | PCF-H290ZI | 电子肠镜 | 1 | 条 | 2023996 |
| 12 | GIF-HQ290 | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2061519 |
| 13 | GIF-HQ290 | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2061563 |
| 14 | GIF-HQ290 | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2061566 |
| 15 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035880 |
| 16 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035871 |
| 17 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035931 |
| 18 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035929 |
| 19 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035930 |
| 20 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035936 |
| 21 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035954 |
| 22 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035958 |
| 23 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035973 |
| 24 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035962 |
| 25 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035955 |
| 26 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035948 |
| 27 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035934 |
| 28 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035939 |
| 29 | GIF-H290Z | 电子胃镜 | 1 | 条 | 2035938 |

- （二）服务内容：

- 1、项目内容：所有的原配部件的故障维修与配件更换。中标人必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证消化内镜的高效、正常运作。并且，对参保的消化内镜进行故障维修、定期预防性保养，根据设备现状或科室需求提供针对性培训等。

- 2、项目实施地点：深圳市第三人民医院

- 3、设备品牌：奥林巴斯

- （三）服务方式：

- 1.维修服务：每次对消化内镜进行维修或保养时需要全面检测内镜情况，所有问题均需一并维修；所保设备发生故障时，中标人完全实施免费维修，维修更换配件费、人工费、技术检测费及其它不可预测的费用均包含于合同总价之中，为确保维修品质和安全问题，如出现维修品质问题，医院有权要求中标人将设备交予奥林巴斯原厂维修，零配件费用由中标人负责。

- ★2、提供原厂配件：投标人维修所需的零配件必须是合法合规的原厂配件（证明资料：需要提供零配件的中华人民共和国海关进口货物报关单），如维修的零配件无法出示合法证明，采购人有权要求中标人将设备交予奥林巴斯原厂维修。

- 3、定期保养：投标人提供每年≥4次预防性保养，并提供设备制造原厂的点检报告单及维护记录；根据采购人内镜现状或科室需求，有针对性地对使用人员培训相关设备的操作技术。

- 4、响应速度：投标人应急维修≤2小时内响应，≤24小时内到达现场维护，如不能解决问题，投标人将提供相应备品。

- ▲5、备品供应：≤2个工作日内提供相应备品，且备品必须是维修品同品牌同一系列的备品(如 GIF-H290Z、PCF-H290ZI、TJF TYPE 260V等，必须提供该型号内镜)（证明资料：需要提供备品的中华人民共和国海关进口货物报关单和中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明）。

- 6、服务标准：每次的维修或保养需要全面检查内镜情况，所有问题均需维修；投标人对设备进行的日常检查、维护、保养、维修等活动在没有更优的方案时，应严格按照设备原厂的维修保养要求进行。

- ▲7、修理厂家资质：为确保维修品质，修理厂家需具备ISO9001认证、ISO13485认证、ISO14001认证（提供修理厂家的认证证书扫描件）。

- ▲8、培训要求：投标人需提供每年≥2次的清洗、消毒保养培训，由设备制造商原厂工程师或者经设备制造商原厂培训认可的工程师（提供设备制造商原厂颁发的有效期内市场服务工程师资格证或设备制造商原厂颁发的培训证书）负责培训，并出具正式的培训记录。

- （四）提交成果：

- 1、服务期内设备正常使用，年度保修服务结束出具年度保修服务总结。

- （五）人员要求：

- 1、投标人需提供设备制造商原厂工程师或经设备制造商原厂培训认证的工程师专门负责采购单位设备的维修和相应的培训工作，如指定工程师有变更，需提前通知采购人变更情况。周一至周日，一旦服务范围内的设备出现故障，工程师保证≤24小时内提供现场支持，并提供24小时×7天的电话支持。

- 五、验收要求

- 1、外观：设备各按钮、开关、旋钮有无松动及错位，插头插座无氧化、锈蚀或接触不良，相关部件无老化、缺损，各种连接线的连接和管道连接正确。

- 2、功能：图像画质正常，各按钮正常灵敏，角度、光亮度等均正常。

- 3、测漏：按照测漏流程全程测试，无泄漏。

- 4、培养：维修保养后消化内镜各个管路的生物学检测均合格，如检测结果异常需返厂处理。

- 5、使用：如使用者提出日常使用消化内镜诊疗手感异常（如软硬度及松紧），需复检复修。

四、商务需求

（一）报价要求：

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

（二）支付要求：

1、签订合同后，采购人在收到发票后内向中标人支付合同总价的50%，合同正常执行结束收到发票后支付50%尾款。

2、每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

（三）合同服务期限：

1、项目服务期限：本项目服务期自合同签订中的约定之日起1年。

2、本项目为长期服务项目，政府采购合同一年一签，履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

（四）保密要求：

1、由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标号招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

★（五）违约责任：

1、因中标人原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一，延误超过15天，采购人有权解除合同，中标人应当向采购人支付采购合同总价款5%的违约金；

2、如中标人提供的技术服务或技术服务文件不符合质量要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件修改，其费用由中标人承担。中标人经修改后提供的技术服务或技术服务文件仍不符合质量要求的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款5%的违约金；

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款5%的违约金；

4、未经采购人同意，中标人不得将项目转包或分包给其他第三方，如若违反，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付的款项并向采购人支付采购合同总价款5%的违约金。

（六）合同的变更：

1、在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变正负百分之十的范围内追加或减少与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（七）合同转让和分包：

1、中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、除非在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人，中标人不得采用分包方式履行合同。

3、在合同实施过程中，除非中标人违约，采购人不得指定分包人。

（八）解决争议的方法：

1、合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（九）合同语言：

1、合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（十）法律适用：

1、合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十一）通知：

1、合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

★（十二）知识产权合规承诺：

1、中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

3、中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十三）合同解除和终止：

1、如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十四）税费：

1、中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。