项目名称：射频控温热凝器采购项目              项目编号：SZZZ2022-QA0014
项目需求
一、项目清单
	序号
	采购内容
	单位
	数量
	财政预算金额
（元）
	最高限价
（元）
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]洗消工作站及纯水系统(配2套清洗槽)
	1
	批
	400,000.00
	400,000.00
	拒绝进口



二、货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	备注

	1
	内镜清洗工作站
	1
	套
	400,000.00
	拒绝进口

	2
	纯水系统
	1
	套
	
	拒绝进口



三、技术要求
	序号
	货物名称
	招标技术参数要求

	1
	内镜清洗工作站
	1.1清洗槽及台面材质要求：槽体、台面采用304不锈钢材质，不锈钢板材厚度≥1.5mm，槽体内尺寸要求≥510×410×220mm（长×宽×深）。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	▲1.2 清洗槽结构要求：槽体采用304不锈钢一次拉伸成型，非焊接槽；槽体四角为大圆弧设计，前高后底。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	▲1.3 水位刻度线：要求水位刻度线为冲压成型，非激光雕刻或部粘贴方式。刻度线范围10L-30L，最小刻度间隔≦2L。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	1.4干燥台要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端大圆弧设计，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

	
	
	1.5功能背板要求：背板采用灰色亚克力+ABS复合材料一次性吸塑成型，灰色外面，可防止消毒液导致的灰染现象；可放置手套、纱布及其他物品，整机高度≤1.7m。

	
	
	1.6水/气“一次性”全自动灌注器：采用隐藏式后置设计。注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水，灌流压力0.2～0.3MPa（投标产品参数区间不能覆盖招标要求范围的视为负偏离）。

	
	
	1.7酶液/消毒液全自动循环灌注器：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，系统采用循环注液，灌流压力0.2～0.4MPa（投标产品参数区间不能覆盖招标要求范围的视为负偏离）。

	
	
	1.8控制器要求：采用≥3英寸液晶中文显示屏，各流程功能均。有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，按键处显示背光，具备对多条内镜分别定时、倒计时功能；酶液/消毒液倒计时装置，独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟（投标产品参数区间不能覆盖招标要求范围的视为负偏离）。	

	
	
	1.9管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，内镜洗消效果，管道自身消毒结束后可自动冲洗内部。

	
	
	1.10浸泡槽盖要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有“污染”和“洁净”2个手柄（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料），防止交叉感染，并清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

	
	
	▲1.11医用风冷无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热功能，储气罐带内喷，防止罐体积水生锈，供气压力≥0.75MPa ，供气量≥120L/min ，储气量≥35L ，输入功率≤750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油风冷空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	1.12内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为304不锈钢或更优不锈钢材质，四周配备橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～42KHz（投标产品参数区间不能覆盖招标要求范围的视为负偏离）。

	
	
	▲1.13水龙头要求：采用SUS304不锈钢材质，陶瓷阀芯，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 6461-2002经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T 6461-2002标准中≥10级要求，可承受强酸强碱环境的使用。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	1.14高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，配备≥8个螺旋式清洗喷嘴，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa（投标产品参数区间不能覆盖招标要求范围的视为负偏离）。达到GB/T6461-2002 标准中≥10级要求，表面无腐蚀现象。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	1.15 落水器：采用ABS复合材料，密封圈采用橡胶材质，排水口具有过滤功能。

	
	
	1.16水气枪管路要求：高压喷枪管路为聚醚PU管，≥40℃ 水温下浸泡≥120小时，管子无开裂，无腐蚀，并且可耐受≥20公斤以上压力。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	▲1.17供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合设备技术要求中 GB/T 11547-2008耐腐蚀性要求，在1%NaOH溶液中浸泡≥96小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡≥96小时无可视变化。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	▲1.18排水管路要求：在邻苯二甲醛、戊二醛和过氧乙酸中，浸泡温度分别在23℃和70℃下，≥480h无颜色变化。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	★1.19配置清单：
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	内镜清洗工作站
	1
	套

	1.1
	主体
	2
	个

	1.2
	清洗槽
	4
	个

	1.3
	漂洗槽
	4
	个

	1.4
	消毒槽
	1
	个

	1.5
	末洗槽
	1
	个

	1.6
	干燥台
	4
	个

	1.7
	超声槽
	1
	个

	1.8
	水/气“一次性”全自动灌注器
	3
	个

	1.9
	稳压系统
	2
	个

	1.10
	酶液/消毒液全自动循环灌注器
	6
	个

	1.11
	不锈钢水龙头
	10
	个

	1.12
	空气过滤器
	2
	个

	1.13
	中心气体处理器
	2
	个

	1.14
	槽盖
	2
	个

	1.15
	高压水枪
	5
	把

	1.16
	高压气枪
	5
	把

	1.7
	空气压缩机
	4
	台




	2
	纯水系统
	2.1产水量：≥2000L/h，电导率≤15us/cm(25℃)，符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。

	
	
	2.2运行方式：系统相关设备受“水箱内置的压力传感器+纯水压力+流量”联锁控制自动运行。

	
	
	2.3整套系统具备应急控制措施功能：可自动和手动相互切换。

	
	
	2.4过滤方式：采用预处理+RO膜处理技术。

	
	
	2.5消毒方式：采用紫外线+臭氧杀菌消毒工艺。

	
	
	2.6自身消毒：具备一键式全自动化学消毒技术，并且供水系统可以单独进行消毒，消毒液采用自吸式方式加入方式。

	
	
	2.7主机要求：主机系统管件采用纯水专用不锈钢+UPVC管道，四周设检修门，集成反渗透、供水系统及消毒系统。

	
	
	2.8纯水水箱：储水箱采用≥3mm厚度不锈钢材质，储水箱容积2000L±10L，采用密闭式结构；水箱顶部装有≤0.22um过滤器，可以滤除气体中的微粒和细菌；水箱顶部装有清洗喷淋球。

	
	
	2.9配置防抽扁装置：具有防抽扁功能，可防止在停水，或者自来水水量不足时，将树脂罐抽扁。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	2.10漏水检测：具备漏水检测功能，检测到漏水自动断电，关闭水阀。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

	
	
	2.11预处理泵体采用一用一备设计。

	
	
	★2.12配置清单：
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	2
	纯水系统
	1
	台

	2.1
	主机
	1
	台

	2.2
	预处理系统
	1
	个

	2.3
	反渗透过滤系统
	1
	个

	2.4
	消毒装置
	1
	个

	2.5
	无菌水箱
	1
	个

	2.6
	盐箱
	1
	个






四、商务要求
（一）报价要求：
1.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。
3.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。
4.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
5.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
6.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。
（二）招标商务需求：
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）保修期内售后服务要求（期间产生的费用均包含在本次投标报价中）

	★1
	关于保修期
	1.1货物保修期不少于  5  年（包含所有零配件），并按照产品说明书要求进行保养，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	★2
	关于保修期内服务
	2.1设备在保修期内需由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，并出具维修报告。包含维修人工及所有配件及零备件费用，安装、调试、定期校准及保养服务由厂家授权认可的工程师负责。

	★3
	关于维修配件及软件升级
	3.1投标人保证所投产品在设计使用年限内供应维修配件，配置纯水系统常用零配件及备用管道1套，保障纯水系统正常运行。5年内提供软件升级服务。在设备保修期内，需免费提供该设备与医院信息系统连接的接口软件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，派人负责与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，需派人免费配合，直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。

	★4
	关于设备设计使用年限
	4.1投标人提供的医疗器械，其设计使用年限≥5年。【投标人须提供设备说明书或设备铭牌照片或由厂家盖章的说明函（格式自拟）进行佐证】

	★5
	关于设备生产日期
	5.1投标人所投仪器设备为国产产品：生产日期须在6个月以内；时间自设备到货日期起算。【投标人须提供承诺书（格式自拟）】

	★6
	维修响应及故障解决时间
	6.1由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人接到通知2小时内响应，24小时内维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	★7
	关于设备开机率
	7.1在保修期内， 投标人提供的设备年开机率在95%（含）以上。若不能达到此开机率，将做以下处理：
1.年开机率在90%（含）-95%（不含）之间，按一赔二延长保修期。
2.年开机率在85%（含）-90%（不含）之间，按一赔五延长保修期。
3.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%）

	（二）其他商务要求

	★1
	关于交货
	1.1签订合同后 25 天（日历日）内交货。

	
	
	1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵深圳市第三人民医院，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

	
	
	1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至深圳市第三人民医院。

	
	
	1.4中标人提供的货物需为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的，中标后应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备须具有报关证明文件和商检证明文件（免检设备提供免检证明）。

	
	
	1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，中标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。

	
	
	1.6中标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至深圳市第三人民医院后 2 天内开始安装调试，并在     5 天内安装调试完毕。

	★2
	关于验收
	2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，由中标人提供产品保修文件。

	
	
	2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c.货物如果是特种设备，中标人负责办理特种设备使用登记证，并提供两套特种设备附件（压力表、安全阀）给采购人备用。
d.医疗设备的包装箱使用后由中标人负责处理。
e. 设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条 件恢复原状。

	
	
	2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收，必要时采购人有权邀请第三方机构及本单位以外专家参与验收，相关验收意见作为验收参考资料。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。

	★3
	关于违约
	3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

	
	
	3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，由中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

	
	
	3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

	
	
	3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同

	
	
	3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	
	
	3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并按主管部门相关规定处理。

	★4
	关于付款
	4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的  100   %。

	
	
	4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

	
	
	4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

	
	
	4.4涉及政府投资项目待资金下达后进行支付。

	★5
	知识产权合规承诺
	5.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

	
	
	5.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其他方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

	
	
	5.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。

	★6
	履约保证金
	6.1提交说明
1)时间：收到中标通知书后提交；
2)金额：合同（成交）金额的   5   %；
3)方式：中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金；
6.2退还说明：
1)时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向采购人申请退回该履约保证金，采购人收到申请审核同意后，无息返还中标人的履约保证金。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。
2)违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3)中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。

	★7
	医疗器械注册证
	7.1若投标人为所投产品的生产企业，须根据所投医疗器械类别提供《医疗器械生产许可证》（第二、三类）或医疗器械生产备案凭证（第一类），具有相应生产范围；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，须根据所投医疗器械类别提供《医疗器械经营许可证》（第三类）或医疗器械经营备案凭证（第二类），具有相应经营范围，并提供所投产品（进口产品除外）生产企业的《医疗器械生产许可证》（第二、三类）或医疗器械生产备案凭证（第一类）；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，但投标人应在投标文件中对其所属类别进行书面说明，以上证明材料均提供复印件或扫描件（所投产品指“内镜清洗工作站”）。
7.2投标人所投产品为第一类医疗器械的，须提供医疗器械备案证明；所投产品为第二、三类医疗器械的，须提供《医疗器械注册证》【医疗器械注册证（或备案证明）中的产品型号（如有）应与投标产品型号相同；投标截止时，医疗器械注册证（或备案证明）应在有效期内，若不在有效期内，则需同时提供所投产品在医疗器械注册证（或备案证明）有效期内生产的证明文件】，以上证明材料均提供复印件或扫描件（所投产品指“内镜清洗工作站”）。
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