评标信息
	评标方法：综合评分法

	综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。（适用于中标候选人为2家或以上的情形）
价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。



	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术部分
	55

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	技术规格偏离情况
	35
	专家打分
	（一）评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣5.3分，一般参数每负偏离一条扣2分，扣完为止。

	
	2
	
家具供货安装调试

	3
	专家打分
	（一）评分内容：
根据供应商对项目的理解情况制定家具供货安装调试措施，内容包括但不限于：
1.供货进度安排：保障在期限内交货，交货计划安排，确保生产加工、包装运输环节中无损坏，在产品生产工艺、安装牢固美观方面能保证交货质量；
2.安装调试方案：货物到达场地，有序安装，安装人员、使用工具、辅助材料配备情况；提供照片展示调试通风柜开关灯及开关水前后和排风试剂架控制面板连接电动风阀及控制面板显示调节电动风阀角度为≥70°；所要求的工艺及技术参数以外，供应商介绍实验室家具产品具有的技术及功能优势，重点介绍通风柜、试剂架、排风试剂架、边台、中央台（需附结构拆解图）结构特点。
（二）评分依据：
上述1-2项累计得分，每满足一项得25分，最高得50分；在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，根据投标人提供的方案内容进行打分：
优：供货进度安排、安装调试方案、质量控制措施和产品功能优势优于采购需求的，且方案设置合理可行，可实施性强的，得50分；
良：供货进度安排、安装调试方案和产品功能优势完全满足采购需求，且方案设置比较合理可行，可实施性一般的，得20分；
中：供货进度安排、安装调试方案和产品功能优势部分满足采购需求，且方案设置基本合理可行，可实施性较差的，得10分；
差：供货进度安排、安装调试方案和产品功能优势差的或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。若评审为差，需书面说明理由并记录在档。
以上4项得分累计，最高得100分。

	
	3
	拟投入项目团队成员情况
	4
	专家打分
	（一）评分内容：
拟安排1名安装现场项目负责人和1名通排风技术负责人（允许为同一人），需为投标单位自有员工，否则该人员情况不得分；
（1）安装现场项目负责人具有从事实验室家具安装工作经历;
（2）排风技术负责人具有人社部门或其他具备职称评定资格的单位或机构颁发的级别中级（或以上）职称证书，证书专业为“暖通”或“通风”；
每满足一项得50分，最高累计100分。
（2） 评分依据：
项目负责人须同时提供以下四项材料：
①相关人员与投标人签订的劳动合同；
②至少提供一项该负责人参与的实验室家具安装项目合同（关键页），合同内容须明确包含实验室台柜、通风柜等实验室家具现场安装工作；
③项目验收合格证明文件。上述材料须相互匹配验证，核查规则如下：劳动合同用人单位与业绩承接单位（乙方）须为同一主体；项目验收日期须落在劳动合同有效期内.
④相关人员通过投标人缴纳的近三个月（发布采购文件时项目人员应明确具体月份）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。如供应商成立不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。

	
	5
	产品认证证书
	3
	专家打分
	（一）评审内容：
投标人或所投产品对应分项货物制造商（与所投产品生产主体一致）具有以下认证证书：
1.提供产品环保认证证书，且认证产品名称或认证单元或产品类别包含：金属实验室家具（柜类、桌台类）、金属医用家具（柜类、桌台类）；
2.提供阻燃等级产品认证证书，且认证产品名称或认证单元或产品类别包含：金属家具、钢木家具、人造板家具、软体家具；
3.中国绿色产品认证证书，且认证产品名称或认证单元或产品类别包含：金属家具、钢木家具、人造板家具、软体家具；
4.提供VOCs限量家具产品认证证书，且认证产品名称或认证单元或产品类别包含：金属家具、钢木家具；
每满足一项认证证书得25分，全部满足得100分，没有的不得分。
（二）评审依据：
1、提供有效期内的认证证书扫描件及相关证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）查询截图或证书官网查询截图；如认证证书注明年审（即年度监督审核）要求的，按规定年审且证书在有效期内的方为有效，证明材料须体现证书已年审（年度监督审核）的相关信息；如未注明年审要求的，证书在有效期内的方为有效。
2、未按要求提供证明材料（或证明材料无法判断是否符合评分要求）的不得分。

	
	6
	样品
	10
	专家打分
	（一）评分内容：
评审委员会根据“七、样品要求”，对投标人提交的样品从样品提供数量、样品材质工艺质量两个维度进行评审打分。
（二）评分依据：
1.样品数量得分：投标人按招标文件要求提供样品，每有1项样品完全符合招标文件规定的样品要求的，得10分，最高得50分；未提供样品或样品不符合招标文件要求的，该项样品不得分。
2.样品质量得分：评审专家对已判定为符合要求的样品，结合材质、工艺、性能、设计等内容综合评审：
（1）优评分标准：样品材质和工艺质量好，且制作工艺和设计合理的，得50分；
（2）良评分标准：样品材质和工艺质量较好，且制作工艺和设计较合理的，得25分；
（3）中评分标准：样品材质和工艺质量一般，且制作工艺和设计基本合理的，得10分；
（4）差评分标准：样品材质和工艺质量较差，且制作工艺和设计较不合理的，不加分。若评审为差，需书面说明理由并记录在档。
以上两项得分相加，最高得100分。

	3
	商务需求
	5

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	免费保修期内售后服务条款偏离情况
	2
	专家评分
	（一）评分内容：投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期内售后服务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣11.2分，扣完为止。

	
	2
	免费保修期外售后服务条款偏离情况
	1
	专家评分
	（一）评分内容：投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期外售后服务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣100分，扣完为止。

	
	3
	其他商务条款
偏离情况
	2
	专家评分
	（一）评分内容：投标人应如实填写《商务要求偏离表（其他商务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得100分，每负偏离一项扣2.9分，扣完为止。

	4
	诚信情况
	5

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	诚信
	5
	专家评分
	（一）评分内容：
投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
（二）评分依据：
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政部门认可的“供应商诚信档案库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。

	5
	综合实力
	5

	
	1
	供应商同类业绩

	3
	专家打分
	（一）评审内容：
提供投标人自2023年1月1日至本项目投标截止之日止（以合同签订时间为准）的同类项目，同类指的是单个合同中货物清单需同时包含：实验室台桌产品、排风试剂架产品、柜类产品和通风橱/柜产品。提供2个同类合同得100分，提供1个得50分，未提供的不得分。
（二）评审标准：
要求提供合同关键信息（合同关键信息需包含合同首页、体现项目采购内容页、含签订合同双方的落款盖章页、签订日期的关键页）
备注：评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	2
	节能环保情况
	2
	专家打分
	（一）评分内容：
根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的要求，投标人所投任一产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围（以第三章 用户需求书 三、服务需求明细中标记“优先采购”的产品为准），且该产品获得依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得100分。
（二）评分依据：
需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件。未提供或不符合的不得分。



第三章用户需求书
一、项目基本信息
	序号
	采购计划编号
	采购项目名称
	预算金额（元）
	限价金额（元）

	1
	
	深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）病理家具采购项目
	7300000.00
	7300000.00


[bookmark: _Hlk72258617]二、货物清单明细
	序号
	采购计划编号
	货物名称（标的名称）
	规格(L*W*H)mm允许偏差±5%
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	是否接受进口
	是否为节能产品
	是否为环境标志产品
	是否专门面向中小企业
	标的所属行业

	1 
	
	病理操作边台1
	L*750*850
	182
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	2 
	
	病理操作边台2
	L*900*850
	2.4
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	3 
	
	病理操作中央台（不含试剂架）1
	L*1000*850
	1.8
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	4 
	
	病理操作中央台（不含试剂架）2
	L*1200*850
	6
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	5 
	
	病理操作中央台（不含试剂架）3
	L*1200*750
	2.6
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	6 
	
	病理操作中央台（不含试剂架）4
	L*1400*550
	4
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	7 
	
	病理操作中央台（不含试剂架）5
	L*2500*850
	4.5
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	8 
	
	病理操作中央台（不含试剂架）6
	L*1500*850
	9.6
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	9 
	
	中央台试剂架（三层）
	L*400*1000
	9.6
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	10 
	
	边台排风试剂架（三层）
	L*300*1000
	2.4
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	11 
	
	病理操作仪器边台
	L*750*850
	16.6
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	12 
	
	PP水盆
	550*450*300
	15
	个
	999
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	13 
	
	三联水咀
	常规
	15
	个
	999
	拒绝进口
	否
	★强制采购
	否
	工业

	14 
	
	滴水架
	常规
	15
	个
	999
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	15 
	
	桌上型洗眼器
	常规
	15
	个
	350
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	16 
	
	实验圆凳
	常规
	62
	个
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	17 
	
	实验圆凳(带万向轮，带靠背)
	常规
	20
	个
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	18 
	
	PP酸碱柜
	900*450*1800
	2
	组
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	19 
	
	防爆智能型危化品储存柜
	900*510*1840
	3
	组
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	20 
	
	货架
	L*500*2000
	32.8
	米
	999
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	21 
	
	文件柜1
	800*400*2000
	37
	个
	3000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	22 
	
	文件柜2
	1200*400*2000
	1
	个
	3000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	23 
	
	储物柜（4门）
	900*500*2000
	6
	个
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	24 
	
	储物柜（8门）
	900*500*2000
	3
	个
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	25 
	
	办公卡座
	1600*1600*750/1200
	20
	张
	4000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	26 
	
	办公卡位
	1400*700*750/1200
	4
	张
	4000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	27 
	
	办公桌
	1200*600*750
	4
	张
	4000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	28 
	
	主任办公桌1
	1400*1400*750
	2
	张
	4000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	29 
	
	主任办公桌2
	1600*1500*750
	1
	张
	4000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	30 
	
	主任办公椅（网布）
	常规
	3
	张
	999
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	31 
	
	主任班前椅（网布）
	常规
	1
	张
	999
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	32 
	
	茶水柜高柜
	L*600*2000
	3.8
	米
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	33 
	
	方几
	600*600*450
	1
	张
	999
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	34 
	
	钢木会议桌
	2400*1200*750
	1
	张
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	35 
	
	候诊椅
	三人位
	1
	张
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	36 
	
	讲台
	常规
	1
	台
	2000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	37 
	
	木质茶水柜
	800*450*850
	2
	个
	1000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	38 
	
	木质三抽柜
	400*470*580
	4
	个
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	39 
	
	洽谈桌
	直径800*750
	1
	张
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	40 
	
	示教桌
	1200*600*750
	20
	张
	999
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	41 
	
	示教椅
	常规
	42
	张
	999
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	42 
	
	医护办公桌
	1400*1400*750/1200
	8
	张
	4000
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	43 
	
	医用办公椅
	625W*675D*960-1060H
	44
	张
	999
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	44 
	
	医用沙发（三人位）
	三人位
	2
	个
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	45 
	
	值班床
	2000*900*1850
	6
	张
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业

	46 
	
	TCT液基制片通风排毒柜
	1500*1100*2350
	2
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	47 
	
	智能型双模式升降包埋机通风排毒柜
	1800*950*2350
	4
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	48 
	
	智能型双模式升降冰冻染色机通风排毒柜1
	1500*900*2350
	1
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	49 
	
	智能型双模式升降冰冻染色机通风排毒柜2
	1800*900*2350
	1
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	50 
	
	智能型双模式升降病理通风排毒柜1
	1200*900*2350
	7
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	51 
	
	智能型双模式升降病理通风排毒柜2
	1500*900*2350
	3
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	52 
	
	智能型双模式升降染色通风排毒柜
	1500*900*2350
	2
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	53 
	
	智能型双模式升降手工染色通风排毒柜1
	1500*900*2350
	4
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	54 
	
	智能型双模式升降手工染色通风排毒柜2
	2500*900*2350
	6
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	55 
	
	智能型脱水机通风排毒柜
	1800*1100*2350
	4
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	56 
	
	智能型升降式生物安全取材工作站
	1800*850*2000
	4
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	57 
	
	智能型负压标本冷藏排毒柜1
	1200*760*1970
	8
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	58 
	
	智能型负压标本冷藏排毒柜2
	1800*760*1970
	2
	台
	/
	拒绝进口
	否
	否
	否
	工业

	59 
	
	密集柜
	450*520*2050
	232
	组
	/
	拒绝进口
	否
	优先采购
	否
	工业




备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119号文和财办库〔2008〕248号文的相关规定为准。
3.“是否为节能产品”一栏，由采购人根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的品目清单填写，填写为“优先采购”则给与相应评审加分，填写为“★强制采购”则要求供应商必须提供符合规定的节能产品，否则投标无效。
4.“是否为环境标志产品”一栏，由采购人根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的品目清单填写，填写为“优先采购”则给与相应评审加分。
5、本项目核心产品为：病理操作边台（序号1）。

[bookmark: _Toc128884461]三、实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	具体以采购文件第三章用户需求书中带“★”的需求项为准。

	2
	根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的要求，当采购人需求的产品被列入《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品范围（以第三章 用户需求书 二、货物需求明细中标记“★强制采购”的产品为准），则投标人提供的此类产品，必须获得依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
此类产品需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。未提供或不符合的，投标无效。


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

四、技术要求
说明：说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
2、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共5项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。
[bookmark: _Hlk72585069]3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
4.涉及区间的技术要求，除特别注明以外，均包含首尾两端参数，所投货物响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求，货物参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：
（1）“20L”（凡是响应内容与该数值不一致者，均视为负偏离）；
（2）“H≥6m”（凡是响应内容存在小于6m可能情形的均视为负偏离）；
（3）涉及区间的参数除特别注明以外，货物参数区间不在招标要求区间范围内的视为负偏离。例：区间要求为5-20ML, 所投货物，范围最小值≥5ML，范围最大值≤20ML，即为满足该项技术要求。
5.检验（检测）报告要求具有CMA标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求。
6.如要求提供原材料检验（检测）报告，检验（检测）报告送检单位（委托单位）须是投标人或所投产品制造商（须与所投产品信息及其他报价清单一致）或所投产品原材料供应商。若送检单位（委托单位）不是投标人或所投产品制造商的，须同时提供投标人或所投产品制造商（须与所投产品信息及其他报价清单一致）购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。如要求提供成品检验（检测）报告，检验（检测）报告送检单位（委托单位）须是投标人或所投产品制造商（须与所投产品信息及其他报价清单一致）。
7.投标人提供的检测报告如超出了签发该检测报告的机构CMA资质检测资质范围而需要分包给其他具有CMA资质的检验机构检测的，需在所提供的检测报告上明确分包单位，且分包单位具备检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的资质，未按要求提供不得分。
8.相关证明材料的货物名称与招标技术要求的货物名称不一致的，需提供为同种货物的说明；若名称不一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合文件要求。

	序号
	货物名称
（标的名称）
	招标技术要求

	1
	病理操作边台1

	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨。

	
	
	4.滑轨：采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角，平板台面和单边凹槽台面可选。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。

	
	
	

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	▲8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理
，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。
（投标时提供插座产品说明书或厂家参数确认函，及以往承接项目中的实验台上方安装插座实拍照片）

	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。

	
	
	▲9.病理操作边台
电解钢板喷涂样块：检测依据：QB/T3826-1999《轻⼯产品⾦属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验⽅法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻⼯产品⾦属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测指标参数：金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）法-连续喷雾≥150h-涂层本⾝的耐腐蚀等级，检测结果达到10级；中性盐雾试验（NSS）法-连续喷雾≥150h-涂层对基体的保护等级，检测结果达到10级。
【投标提供2023年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测内容及结论要求的检测报告扫描件。并按要求提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】，注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注，未标注不做扣分处理。

	2
	病理操作边台2
	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨。

	
	
	4.滑轨：采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角，平板台面和单边凹槽台面可选。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	8.1..规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理
，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。

	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。

	3
	病理操作中央台（不含试剂架）1

	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨

	
	
	4.采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	▲8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理
，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。
（投标时提供插座产品说明书或厂家参数确认函，及以往承接项目中的实验台上方安装插座实拍照片）

	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。

	
	
	9.实验台上每≤1.8米≥1.2处带1个小水杯配2个单口水龙头。
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	病理操作中央台（不含试剂架）2
	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨

	
	
	4.采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理
，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。

	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。
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	病理操作中央台（不含试剂架）3
	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨

	
	
	4.采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理
，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。


	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。
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	病理操作中央台（不含试剂架）4
	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨

	
	
	4.采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理
，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。

	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。
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	病理操作中央台（不含试剂架）5
	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨

	
	
	4.采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理
，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。

	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。

	8
	病理操作中央台（不含试剂架）6
	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨

	
	
	4.采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理
，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。

	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。
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	中央台试剂架（三层）
	1.试剂架尺寸：≥L*400mm*1000mm。

	
	
	2.试剂架立柱主体采用两支≥120mm×35mm高强度铝合金型材，产品模块化设计，可实现水、电、网、气等功能集成并可物理分隔；正面搭配≥5mm厚抗倍特板或≥12mm厚理化板或≥10mm厚折弯喷涂电解钢板，根据使用需求可安装插座面板、漏电保护开关、气考克及阀及储物挂钩等配件；

	
	
	3.层板采用≥12mm厚中纤板或钢化玻璃或钢制层板，层板高度可任意调整，护栏及挡边采用一体含灯槽铝合金型材制作，层板挂壁采用≥1.5mm电解钢板，层数≥3层；试剂架可选搭配钢制线槽用于安装插座面板、漏电保护开关及灯控制开关等。
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	边台排风试剂架
	1.采用≥1.0mm厚钢板制作，表面经酸洗磷化处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，可适配用于中央台、边台上。

	
	
	▲2.每组排风试剂架分成2段，最底层层板均匀布置排风口，连接实验室内预留排风系统；（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）。

	
	
	3.整套排风试剂架系统采用PP、304不锈钢或PVC等耐腐蚀材质材料封闭排风，每组排风试剂架排风量为≥500m³/h，整套排风试剂架能够排风均匀。

	
	
	4.需配置独立电动风阀，通过控制面板增大或减小按键逐级调整排风量。

	
	
	5.功能柱：全钢结构，规格尺寸：250mm*150mm*1600mm（允许误差±5mm），每组排风试剂架配≥1套功能柱。

	
	
	6.采用≥1.0mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、作防锈处理；表面环氧树脂有色粉末静电喷涂。

	
	
	7.功能柱内采用PP材质封闭管道进行排风，单条功能柱排风风量为≥500m³/h。

	
	
	8.需实现水、电、气有序接入边台内（上），并依据现场使用需求配置漏电保护空气开关及国标220V/10A或220V/16A插座。

	
	
	9.多功能线槽：采用≥1.0mm厚冷轧钢钢板折弯加工制做，表面经除油.作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。

	
	
	10.插座：国标86型插座面板，规格：220V/10A或220V/16A，每段配4个插座。

	
	
	11.每组排风试剂架配1条多功能线槽。

	
	
	12.水、电、气、网络及排风等功能空间及外部应用实现，依据现场使用需求配置漏电保护空气开关。
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	病理操作仪器边台
	1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。

	
	
	2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；

	
	
	3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨

	
	
	4.采用三节缓冲导轨；

	
	
	5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。

	
	
	6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。

	
	
	7.操作台面：采用≥22mm厚黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板，单块台面长度≥1200mm，平板台面和单边凹槽台面可选。

	
	
	8.插座：国标86型插座面板。

	
	
	▲8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，，所有电线接头采取绝缘保护措施，严禁仅使用绝缘胶带缠绕粘贴作为绝缘防护，应采用端子、绝缘护套、热缩管等可靠绝缘方式进行处理，以防短路，并线时两线或多线需所有电线接头需做绝缘保护紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端,使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;IP等级≥20，带安全保护门；符合国标 GB/T 2099.1—2021标准。安装位置由使用人确认选择。
（投标时提供插座产品说明书或厂家参数确认函，及以往承接项目中的实验台上方安装插座实拍照片）

	
	
	8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。

	
	
	8.3.所有电线接头需做绝缘保护，禁止肉眼可见的裸露电源线铜芯，以防短路，并线时两线或多线需紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端。

	
	
	▲9.病理操作仪器边台应符合以下技术要求：
检测依据：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T 25048-2019《金属材料 管 环拉伸试验方法》、JC/T 2484-2018《建筑用金属表面装饰涂层耐久性试验与分级方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》，检测要求：1、力学性能：水平静载荷试验（力600N，10次(最大平衡载荷100kg)）；主台面垂直静载荷试验（力2000N，10次）；水平耐久性试验（力300N，最大平衡载荷100kg，10000次）；垂直耐久性试验（力600 N，10000次）；a)零部件应无断裂或豁裂；b)用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c)零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金件连接应无松动；e)活动部件开关应灵便；f)零部件应无明显位移变化；h)稳定性试验时，产品不应倾翻；
均匀腐蚀全浸试验48h：98%浓硫酸的腐蚀速率≤0.50mm/a；0.1%氟酸的腐蚀速率≤0.50mm/a；
拉伸试验：除断裂处外，无其他目视可见裂纹；
涂层耐久性：经2个耐久性循环试验后，无开裂；
循环暴露在盐雾干湿条件下的加速试验20个循环(160h)：无腐蚀现象；
【投标时提供2023年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测内容及结论要求的检测报告扫描件。并按要求提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】，注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注，未标注不做扣分处理。
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	PP水盆
	1.PP水槽规格：内尺寸480mm*380mm*300mm（允许误差±5mm）。

	
	
	1.1.PP水槽需有两个款式可选择（中标后采购人可自行选择任意一种）：
款式1：排水口位于水槽底部中心略偏后部(非正中心)，排水路径短；配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼；水槽底部倾斜角度设计无导流线，既能保证排水顺畅，又可保证器皿立于水槽底部不易倾倒，防止器皿倾倒摔碎；
款式2：水槽自带防溢水功能，附高强度PP阻水盖和PP溢水盖，PP溢水盖一体成型分布溢水孔数量≥25个（Φ≥4mm），并可与溢水管紧密贴合以防被水冲起，避免过大杂物流入溢水口造成堵塞，两种盖之间用密闭环扣PP连接链连接，方便蓄水放水使用；溢水管与水盆一体注塑成型，可防止在实验过程中水漫过台面的情况，保障实验室安全。

	
	
	1.2.PP水槽要求：鉴于实验试剂的酸碱性质及接口的密封性能，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器，并用硬质PP/PVC排水管与预留排水管对接。

	
	
	▲2.PP水槽耐液体化学试剂性能的测定：测试方法依据GB/T11547-2008将切好的小样，常温放到以下试剂中，完全浸泡48小时，样品外观无可见变化。硫酸（试剂浓度30%）、氢氧化钠（试剂浓度30%）。
投标人需承诺可在本项目中标并签订合同后7日内，提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测内容及结论要求的检测报告扫描件。并按要求提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。（投标时提供承诺函，格式自拟）
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	三联水咀
	1.三口水龙头：主体材质采用铜材。

	
	
	1.1.生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密；

	
	
	1.2.涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射；

	
	
	1.3.旋钮/肘动把手：材质高强度PP，形状圆形，四个凹面光滑，邻边凸面颗粒状，增大摩擦，符合人体工学，手感舒适。
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	滴水架
	1.材质：高密度PP材质；尺寸：400mm*120mm*550mm（允许误差±5mm）。

	
	
	2.类型：单面。

	
	
	3.底部托盘中间设有排水孔。

	
	
	▲4.安装方式：需配套钢制背板，壁挂式或台式。可拆卸式圆柱滴水棒，采用具有反向带勾锁扣，滴水棒长度分为三种规格，拆卸后可盖上孔塞。（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）
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	桌上型洗眼器
	1.洗眼器，规格：单口桌上型。

	
	
	1.1.材质：主体黄铜，外壳PP；

	
	
	1.2.涂层：环氧树脂涂层；

	
	
	1.3.洗眼喷头：铜质；

	
	
	1.4.开关：采用PP材质；

	
	
	1.5.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；

	
	
	1.6.供水软管：长≥1.5米的软性PP管，软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。
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	实验圆凳
	1.尺寸：凳面直径390mm*椅脚直径540mm*坐垫离地高度450-610mm（各维度±5%以内）；

	
	
	2、凳面：高弹定型海绵，医用抗菌皮耐酒精消杀，碘伏擦拭和紫外线照射.12mm厚多层木板。①、座面直径≥390mm，②、座底壳：尼龙塑胶材质采用圆弧型结构，座底壳下方设计宽≥30mm/深20mm凹槽造型（方便手提），稳固牢靠高承重，内部镶嵌直径≥100mm/2mm厚/烤漆黑防爆铁板（中国标准）；凳面稳定性能：参考QB/T2280-2016要求，座面静载荷600N，向前、侧向倾翻力不小于20N，向后倾翻力不小于100N检测结果不倾翻。

	
	
	3.升降器：尼龙塑胶材质直径≥310mm花瓣圆形无忧按压，360°任意角度升降操作无死角；

	
	
	4.气杆：160/15三级防爆，气弹簧密封性能：参考QB/T2280-2016要求，密封性能气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移。

	
	
	5.椅脚：五星平脚直径540mm，PA（尼龙）+GF（玻璃纤维）混合一体注塑成型，力学性能：参考QB/T2280-2016要求，经过7560N,1min,2次静载荷，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变。

	
	
	6.椅轮：50mmPU尼龙材质表面PU软面，防滑耐磨静音对地板不造成伤害，

	
	
	7.跌落测试高度200mm10次无损坏，甲醛释放量不应大于0.120mg/m³合格，TVOC不应大于0.5mg/m³

	
	
	8.符合中国标准QB/T2280-2016<<办公家具办公椅>>
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	实验圆凳(带万向轮，带靠背)
	1.整张椅子符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》

	
	
	2.接触面材料：阻燃海绵，医用抗菌皮耐酒精消杀，碘伏擦拭和紫外线照。

	
	
	3.外形材料：PA（尼龙）+GF（玻璃纤维）混合注塑成型，拥有足够的刚性和韧性，耐化学药剂渗透、腐蚀和耐磨

	
	
	4.靠背：尺寸380*240±10mm阻燃海绵，医用抗菌皮耐酒精消杀，碘伏擦拭和紫外线照射，手动按压式升降30mm，靠背静态强度测试；功能性载荷力1001N(225lbf.)冲击重量:136kg(300lb.)。

	
	
	5.坐垫：尺寸370*400±10mm阻燃海绵，医用抗菌皮耐酒精消杀，碘伏擦拭和紫外线照射，座面升降高度430-545±10mm。座底壳由PA（尼龙）+30%GF（玻璃纤维）混合注塑成型②座底壳：采用圆弧拱形结构，稳固牢靠高承重，内部镶嵌直径100mm/2MM厚/烤漆黑防爆铁板（中国标准），旋转耐久性测试座位承重:122kg(270lb.)循环次数:300.000次。

	
	
	6.气压棒：120/15四级QPQ气压棒，密封性能：参考QB/T2280-2016要求，密封性能气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移。，

	
	
	7.力学性能：参考QB/T2280-2016要求，经过7560N,1min,2次静载荷，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变。合格检测报告。

	
	
	8.椅轮：50mmPA尼龙材质表面PU软面，防滑耐磨静音对地板不造成伤害，

	
	
	9.稳定性能：参考QB/T2280-2016要求，座面静载荷600N，向前、侧向倾翻力不小于20N，向后倾翻力不小于100N检测结果不倾翻。
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	PP酸碱柜
	1.采用≥8mm厚度瓷白色PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。

	
	
	2.层板：共4块。一体注塑（非焊接）高强度PP防漏液层板，背面为网状加强筋结构。层板内嵌钢筋加强承重能力，单块层板承重能力不低于50公斤。层板具备盛漏功能，层板四周盛漏立边净高度不低于2cm。层板盛漏最小容量应为最大单个容器（以500ml试剂瓶计算）容积的110％；层板承载面采用防粘设计，防止废液泄漏造成试剂瓶底部与层板粘结。

	
	
	3.门板：柜门左右对开，上层两扇柜门有透明材质视窗。

	
	
	4.锁具：防腐蚀锁具，表面无金属外露。上下两层均配备双锁，双人管理。

	
	
	5.配件：铰链，把手等配件为塑胶一体成型。
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	防爆智能型危化品储存柜
	1、柜体尺寸：HWD1840*900*510mm（各维度±5%）。壳体全部采用≥1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用≥ 2.0mm 的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

	
	
	2、柜体双层钢板结构。双层钢板中间≥38mm为防火隔热层，填充防火隔热材料；柜底侧面设进风口。柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个≥φ50mm的移动尼龙脚轮，便于存储柜移动。

	
	
	3、配备三块镀锌钢制层板，层板表面经折弯设计，提高层板承重能力。钢制层板承重≥60公斤。

	
	
	4.储存柜依照：1.人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-2021）：中性盐雾试验，连续喷雾≥240h；2.金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002）进行检测，检测结果：1.涂（镀）层本身耐腐蚀等级≥10级；2.外观正常，锈点数0点；3.外观评级为A级。

	
	
	5、柜顶部中间有出风口,出风口直径可根据需求调整。

	
	
	6、铰链：钢琴式铰链，确保门能开≥180度。

	
	
	7、把手：为防止门把手刮带操作人员衣物造成危险，安全柜一律采用内嵌式门把手，且把手需选用304不锈钢材质或者经过镀铬、镀镍等处理，具备较强的耐腐蚀性能。

	
	
	8、锁具：配备两套防盗机械钥匙锁，实现双人双锁管理。防盗机械锁符合GA/T 73-2015相关要求。

	
	
	9、智能化模块：≥5寸液晶显示屏实时显示柜内温湿度、VOC数值、报警信息等。显示屏外设有防爆保护壳，机械按键控制屏幕各项开关。防爆控制箱防爆等级≥Ex db IIB T4 Gb。

	
	
	10、环境数据监测：产品控制系统可连接防爆温湿度变送器和防爆可燃气体报警器。手机移动端可同步即时显示防爆温湿度变送器和防爆可燃气体报警器数据。

	
	
	▲11、储存柜整体防爆，防爆级别不低于Ex db IIB T4 Gb.需同时提供：
①防爆合格证
②检测报告
储存柜防爆检测报告依据:GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境第1部分:设备 通用要求》，GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》,
【投标时提供①防爆合格证扫描件；②自2023年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测内容及结论要求的检测报告扫描件。并按要求提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】，注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注，未标注不做扣分处理。
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	货架
	1.主体材质采用SUS304不锈钢。

	
	
	层板工件经刨槽、折边并打胶封口处理，四角整体焊接打磨，规避卫生死角，满足洁净车间使用要求。

	
	
	2.板材/管材厚度（正负差≤0.05mm）

	
	
	不锈钢货架立柱≥38mm×38mm×1.0mm方管，层板：≥1.0mm，横梁/承重筋：≥1.0mm；

	
	
	3.结构与尺寸

	
	
	层板固定式货架含4块层板，每层底部加强筋，层板与立柱上下均满焊。

	
	
	层板可调式货架上下2块层板固定，中间2块层板可调，每层底部加强筋，层高可自由调节。

	
	
	垂直度≤1.5mm/m；对角线偏差≤2mm/m。

	
	
	边角圆弧过渡R≥3mm，洁净区R≥5mm，无锐边、无毛刺。

	
	
	地脚不锈钢可调脚，高度调节≥20mm，防滑、承重、耐腐蚀、可找平。

	
	
	4.力学与承重性能
层板均匀承重：≥80kg/层。
层板结构：带加强筋，抗弯强度高，长期承重不下垂。
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	文件柜1
	文件柜1：
1.板材：ENF级环保实木颗粒板，顶板/层板/底板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.玻璃门：黑色极窄铝框玻璃门，超白清玻钢化玻璃，厚度≥5mm，连体铝合金一字拉手

	
	
	4.门铰：阻尼缓冲门铰

	
	
	5.锁具：玻璃门无锁，木门配普通机械锁

	
	
	6.拉手：玻璃门连体铝合金黑色一字拉手，木门铝合金一字拉手

	
	
	7.结构：上部分对开玻璃掩门，内含2块活动层板，下部分木质对开掩门，内含一件活动层板；
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	文件柜2
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，顶板/层板/底板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.玻璃门：黑色极窄铝框玻璃门，超白清玻钢化玻璃，厚度≥5mm，连体铝合金一字拉手

	
	
	4.门铰：阻尼缓冲门铰

	
	
	5.锁具：玻璃门无锁，木门配普通机械锁

	
	
	6.拉手：玻璃门连体铝合金黑色一字拉手，木门铝合金一字拉手

	
	
	7.结构：上部分对开玻璃掩门，内含2块活动层板，下部分木质对开掩门，内含一件活动层板；

	
	
	8.一侧≥400宽度单门，内含两件活动层板及挂衣杆，另一侧≥800宽度上部分对开玻璃掩门，内含2块活动层板，中间两个抽屉，下部分木质对开掩门，内含一件活动层板
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	储物柜（4门）
	1.材质：采用SECC双面电解钢板，主体钢板（柜体、层板、背板）厚度≥1.0mm

	
	
	2.饰面：静电粉末喷涂（颜色可更改）

	
	
	3.门铰：采用门轴连接

	
	
	4.锁具：普通机械锁

	
	
	5.拉手：一体成型凹槽拉手

	
	
	6.结构：4门均单掩门设计，门上标配标签卡槽及透气孔

	
	
	7.款式根据采购方需求定制，制作前需深化设计图并报采购方书面确认。
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	储物柜（8门）
	1.材质：采用SECC双面电解钢板，主体钢板（柜体、层板、背板）厚度≥1.0mm

	
	
	2.饰面：静电粉末喷涂（颜色可更改）

	
	
	3.门铰：采用门轴连接

	
	
	4.锁具：普通机械锁

	
	
	5.拉手：一体成型凹槽拉手

	
	
	6.结构：上下四层，8门均单掩门设计，门上标配标签卡槽及透气孔

	
	
	7.款式根据采购方需求定制，制作前需深化设计图并报采购方书面确认。
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	办公卡座
	1.屏风：两面合围，屏风厚度≥30mm，铝合金框架，铝材厚度≥1.0mm，屏风分上下两段，上下均为木板贴布艺，侧边屏风下面内置铝合金走线槽

	
	
	2.升降桌：台面ENF级环保实木颗粒板，厚度≥25mm，PVC材料PUR工艺封边，台面开两个直径60过线孔，配线盖；单电机升降桌架，高度可任意调节，桌子升降范围≥750-1150mm

	
	
	3.主机架：钢制主机架，吊装设计

	
	
	4.副柜：ENF级环保实木颗粒板，顶底板厚度≥25mm，其余厚度≥16mm，三抽屉+对开掩门设计，阻尼缓冲门铰，三节静音路轨，三抽柜配三连锁，对开掩门内配折叠午休床
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	办公卡位
	1.屏风：三面合围，屏风厚度≥30mm，铝合金框架，铝材厚度≥1.0mm，屏风分上中下三段，上面超白钢化透明玻璃，厚度≥4mm，中间及下面为板式，1400长度屏风下面内置铝合金走线槽

	
	
	2.台面：ENF级环保实木颗粒板，厚度≥25mm，PVC材料PUR工艺封边，台面开两个直径60过线孔，配线盖

	
	
	3.三抽柜：木制三抽柜（活动/固定可选择），ENF级环保实木颗粒板基材，两小一大抽设计，均配三节静音路轨，配三连锁，活动柜配尼龙万向轮

	
	
	4.键盘架：木制键盘架，ENF级环保实木颗粒板基材，配三节静音路轨

	
	
	5.主机架：木制主机架，ENF级环保实木颗粒板基材，配尼龙万向轮（带刹车功能）
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	办公桌
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，台面厚度≥25mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.线盒：铝合金哑光白色线盒，内可安装86常规插座面板，翻盖带缓冲功能

	
	
	4.台架：款式2种可选：1）.固定高度；

	
	
	2）金属升降桌架，白色静电粉末喷涂，双电机升降，带挡位记忆功能，升降范围750-1150mm，配脚箱

	
	
	5.主机架：钢制主机架，吊装设计6.副柜：ENF级环保实木颗粒板，顶底板厚度≥25mm，其余厚度≥16mm，对开掩门+三抽屉设计，阻尼缓冲门铰，三节静音路轨，抽屉配三连锁
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	主任办公桌1
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，台面厚度≥25mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.线盒：铝合金哑光白色线盒，内可安装86常规插座面板，翻盖带缓冲功能

	
	
	4.台架：款式2种可选：1）.固定高度；

	
	
	2）金属升降桌架，白色静电粉末喷涂，双电机升降，带挡位记忆功能，升降范围750-1150mm，配脚箱

	
	
	5.主机架：钢制主机架，吊装设计6.副柜：ENF级环保实木颗粒板，顶底板厚度≥25mm，其余厚度≥16mm，对开掩门+三抽屉设计，阻尼缓冲门铰，三节静音路轨，抽屉配三连锁
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	主任办公桌2
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，台面厚度≥25mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.线盒：铝合金哑光白色线盒，内可安装86常规插座面板，翻盖带缓冲功能

	
	
	4.台架：款式2种可选：1）.固定高度；

	
	
	2）金属升降桌架，白色静电粉末喷涂，双电机升降，带挡位记忆功能，升降范围750-1150mm，配脚箱

	
	
	5.主机架：钢制主机架，吊装设计6.副柜：ENF级环保实木颗粒板，顶底板厚度≥25mm，其余厚度≥16mm，对开掩门+三抽屉设计，阻尼缓冲门铰，三节静音路轨，抽屉配三连锁
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	主任办公椅（网布）
	1.头枕：黑色3D头枕

	
	
	2.背框：三角线条渐变背框设计，背框黑色PP+GF（背部全新料ABS银色/银蓝色/枪灰色/金色烤漆装饰盖）

	
	
	3.腰靠：椅背一体U型内弯折叠腰靠

	
	
	4.网料：绒网布面料

	
	
	5.椅座：高密度定型海绵+12MM实木板+底壳

	
	
	6.扶手：黑色4D扶手（升降、前后、平移、旋转）

	
	
	7.底盘：自负重三挡锁定底盘

	
	
	8.气杆：四级气杆（碳化杆心，100沉6气杆）

	
	
	9.椅脚：黑色340PP脚

	
	
	10.脚轮：60尼龙轮
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	主任班前椅（网布）
	1.背框：三角线条渐变背框设计，背框黑色PP+GF（背部全新料ABS银色/银蓝色/枪灰色/金色烤漆装饰盖）

	
	
	2.腰靠：椅背一体U型内弯折叠腰靠

	
	
	3.网料：麻绒网布面料

	
	
	4.椅座：高密度定型海绵+12MM实木板+底壳

	
	
	5.扶手：黑色4D扶手（升降、前后、平移、旋转）

	
	
	6.底盘：自负重三挡锁定底盘

	
	
	7.气杆：四级气杆（碳化杆心，100沉6气杆）

	
	
	8.椅脚：黑色340PP五星脚

	
	
	9.脚轮：60尼龙轮
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	茶水柜高柜
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，地柜顶板/层板/底板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.门铰：阻尼缓冲门铰

	
	
	4.拉手：隐藏式斜边拉手

	
	
	5.石材：人造石台面厚度≥15mm，正面吊边40，侧边及背面挡水40，开洗手盆洞

	
	
	6.水槽水龙头：304不锈钢大单槽，配套下水器出水管等，冷热水龙头，配进水管

	
	
	7.结构：吊柜木质对开掩门设计，内含一块活动层板，吊柜下方空格，地柜对开掩门设计，内含一块活动层板，地柜台面人造石
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	方几
	1.台面：亮光面雪山白岩板，四周倒圆角处理

	
	
	2.台架：黑色铁艺整装台架
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	钢木会议桌
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，厚度≥25mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.线盒：铝合金哑光白色线盒，内可安装86常规插座面板，翻盖带缓冲功能

	
	
	4.台架：冷轧钢五角管门字形钢脚，门子脚横截面56*56，壁厚≥1.5mm，标配4条横梁，钢架表面白色哑光静电粉末喷涂，连接件为锌合金一体铸造成型，带可调节脚垫

	
	
	5.台面预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，台面配电动转动集成插座盒，内部配集成线盒（插座、网络接口、USB数据、音频等，功能接口根据采购方需求选定）。根据采购人需求进行深化设计。强弱电插座及电源线路由中标方配置并负责接线。

	35
	候诊椅
	1.材质：聚氨酯（PU）内置铝合金骨架

	
	
	2.扶手、脚、支架：采用铝合金材料，精铸模具压铸成型，打磨抛光，静电喷粉喷涂处理，座位之间均有扶手。壁厚≥1.5mm。椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、即可调节防滑隐形橡胶脚垫

	
	
	3.横梁：高强度铝合金横梁，承重梁采用高强度钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理

	
	
	4.结构：内衬为铝合金骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模塑成型。
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	讲台
	1、材料：
（1）基材:采用ENF级中密度纤维板。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、甲醛释放量符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；贴面材料：厚度≥0.6mm实木木皮，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》；采用同树种木皮封边，符合QBT4463-2013《家具用封边条技术要求》。
（2）涂装工艺：全封闭涂装工艺，底漆面漆均采用水性漆，耐磨性强，漆膜饱满，三底两面。漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷，耐磨性好，色泽柔和，手感良好。

	
	
	2、整体工艺：垂直加载稳定性和垂直和水平加载稳定性：应无倾翻现象；垂直零部件应无断裂或豁裂;无影响使用功能的磨损或变形；用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动；连接部位应无松动；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉。

	
	
	3、配置：台面前端带围挡；带前挡板；台面以下配储物隔层。根据采购人需求进行深化设计。
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	木质茶水柜
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，顶板/层板/底板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.玻璃门：黑色极窄铝框玻璃门，超白清玻钢化玻璃，厚度≥5mm，连体铝合金一字拉手

	
	
	4.门铰：阻尼缓冲门铰

	
	
	5.路轨：三节静音路轨

	
	
	6.拉手：玻璃门连体铝合金黑色一字拉手，抽屉斜边拉手

	
	
	7.结构：上面两个抽屉，下面玻璃对开掩门，内含一件活动层板
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	木质三抽柜
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，抽屉底板厚度≥5mm，其余板材厚度≥16mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.路轨：三节静音路轨

	
	
	4.锁具：普通三连机械锁

	
	
	5.拉手：抽面两侧隐藏式斜边拉手

	
	
	6.轮子：尼龙万向轮

	
	
	7.结构：两小一大抽设计，柜底标配4个万向轮
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	洽谈桌
	1.材料：台面：采用岩板，厚度≥9mm，倒边处理。

	
	
	脚架基材：铁艺烤漆。

	
	
	2.结构：脚架与台面连接牢固，不晃动，脚架底部配有防滑耐磨脚垫。根据采购人需求进行深化设计。
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	示教桌
	1.板材：ENF级环保实木颗粒板，台面厚度≥25mm，挡板厚度≥16mm

	
	
	2.封边：PVC材料PUR工艺封边

	
	
	3.架子：冷轧钢侧脚厚度≥1.5mm，冷轧钢横梁厚度≥1.2mm，整体高温静电粉末喷涂，可折叠

	
	
	4.轮子：2.5尼龙万向轮，带刹车功能

	
	
	5.书网：圆管书网，圆管壁厚≥1.0mm

	
	
	6.结构：可折叠，旋转式折叠方式，配挂包勾，配金属连接扣
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	示教椅
	1. 椅背：PP材质玻纤≥30%玻纤,背网选用高回弹网布.

	
	
	2.椅座：采用棉绒弹力面料，一体注塑成型PP+30%玻纤座内板

	
	
	3.海绵：高回弹发泡定型海绵，硬度≥50、密度≥60，扪弹力透气坐布.

	
	
	4.椅脚：采用Q235或更高级别碳素钢管，≥Φ25*T2.0mm。表面采用喷粉烤漆工艺；冲击耐久测试，承重≥100kg，离座垫高度≥35mm.

	
	
	5.脚轮：≥Φ50mmPU尼龙静音轮，施加垂直向下的≥120kg负载.

	
	
	6.功能：可实现坐垫翻转，前后推叠
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	医护办公桌
	1、材料：
(1)ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，同色PVC封边。浸渍胶膜纸饰面刨花板符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、甲醛释放量符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。
（2）采用钢制脚架：厚度≥1.5mm冷轧钢板。钢材符合QB/T3826--1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀性试验方法中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》≥24h，耐腐蚀等级10级。
（3）金属表面处理：表面脱脂、水洗、酸洗、水洗中和等过程后，经环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。粉末涂料符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、QB∕T1951.2-2024《家具质量检验及质量评定第2部分：金属家具》。
（4）封边条：聚氯乙烯（PVC）。符合QBT4463-2013《家具用封边条技术要求》。

	
	
	2、整体工艺：整体采用钢木结合；垂直加载稳定性和垂直和水平加载稳定性：应无倾翻现象；垂直零部件应无断裂或豁裂;无影响使用功能的磨损或变形；用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动；连接部位应无松动；家具五金件应无明显变形,损坏。活动部件间距离≤5mm或≥25mm。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉。

	
	
	3、配置：
（1）台面厚度≥25mm,封边条厚度≥1.5mm，桌面含一体式阻尼翻转线盖，线盒预留插座安装孔位，强弱电面板数量及配置根据采购方需求配置，强弱电插座及电源线路由中标方提供材料完成接线工作。
（2）钢制脚架，钢管横截面尺寸≥40mm*40mm*1.5mm（壁厚），配ABS调节脚，调节区间0~20mm。
（3）配主机架，材质：采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm。根据采购人需求进行深化设计。带前挡板，前挡板采用≥1mm冷轧钢板。键盘架根据采购方需求配置。
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	医用办公椅
	1、材料：
（1）覆面材料：采用双层网布结构+布绒面料。表面防水防污处理。
（2）海绵：采用高密度、高回弹定型海绵，常规密度50#（±10%），表面使用抗老化处理。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的规定》。
（3）胶合板：采用E1级或以上胶合板。厚度≥12mm。GB/T9846-2015《普通胶合板》。
（4）扶手：PU扶手面。
（5）底盘：安全防爆TG底盘，单档锁定调节，承重102KG下往复拉力测试，≥2MM钢板冲压而成。倾仰力度可调节。
（6）气压棒：三级及以上认证气压棒，气杆升降行程大于80mm，2.0mm厚壁管，12万次升降旋转测试，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》要求。气压棒顶端有≥2mm厚的钢板或底盘隔离。
（7）椅脚：铝合金五星脚架。
（8）椅轮：采用PU静音脚轮。符合QB∕T4765-2014《家具用脚轮》。脚轮要求主要尺寸、外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等均合格，符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准。脚轮往复磨损试验符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》。
（9）背框架：一体成型PP+玻璃纤维椅框架,座下带塑壳。

	
	
	2、整体工艺：座面冲击试验均符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。

	
	
	▲3、办公椅应符合以下技术要求：
（1）依据QB/T2280-2016《办公家具办公椅》：纺织面料：干摩擦色牢度≥3级；
（2）GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》：甲醛释放量≤0.006mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.05mg/m³；二甲苯≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；
（3）依据GB/T17592-2024《纺织品禁用偶氮染料的测定》：可分解致癌芳香胺染料未检出。
（4）依据GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分：办公桌椅》：其它功效学要求：接触面软硬度、接触面触感、调节性、移动和旋转、结构形状，符合标准要求。
（5）依据GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：室温试验》：塑料燃烧性能：氧指数≥20%。
【投标时提供2023年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测内容及结论要求的检测报告扫描件。并按要求提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】，注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注，未标注不做扣分处理。
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	医用沙发（三人位）
	1、材料：
（1）面料：采用环保西皮（厚度≥1.0mm）或布艺根据采购方需求选定，耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，柔软细腻手感好。
（2）海绵：采用高密度、高回弹海绵，常规密度50#（±10%），表面使用抗老化处理。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的规定》。
（3）框架：选用实木+胶合板框架成型，经脱脂、烘干、防虫等处理，结合高强度S形弹簧，弹力大，强度高，韧性好，不易变形，尼龙绷带软硬适中回弹性好，达到坐感柔软效果；
（4）胶合板：采用E1级或以上级别胶合板。大面积受力底板厚度≥15mm，造型用底板厚度≥9mm。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》。
（5）胶粘剂：采用水性喷胶。
（6）脚架：可选金属脚架（壁厚≥1.5mm）或实木脚（表面采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺。采用≥3次底漆，≥2次面漆喷涂制作而成，涂膜外观平整光滑）。

	
	
	2、配置：根据采购人需求可定制加高沙发靠背并进行深化设计。
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	值班床
	1、材料：
（1）床主体、床板均采用松木，立柱截面≥70*70mm（长度宽度不可拼接，不可指接）,横梁≥25*100mm（长度宽度不可拼接，不可指接）；护栏采用松木实木，厚度25mm±1mm；床板使用15mm±1mm厚松木实木床板(双面刨光)、护栏以及爬梯均由松木木材构成，爬梯竖边柱木料厚度≥50mm。床担（龙骨）:不少于5根，采用实木，截面尺寸不低于30mm*40mm（长度宽度不可拼接，不可指接）；含水率8-13%，木制纹理清晰自然，高温烘干处理。全封闭涂装工艺，底漆面漆均采用水性漆，耐磨性强，漆膜饱满，三底两面。漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷，耐磨性好，色泽柔和，手感良好。
（2）床垫：上下铺均配环保棕榈芯床垫，厚度≥50mm，外包3D针织布料。内胆采用椰棕芯，天然椰壳丝，环保棕纤维棉，高温无胶水压制而成。符合GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》要求。

	
	
	2、整体工艺：安全爬梯设计，加粗用料超强承重方便上下床，棱角及边缘倒圆或倒角处理。上铺加高护栏设计，安全栏板的顶边与床铺面上表面的距离应不少于300mm。床的各部位尺寸及安全要求符合国家相关标准。尺寸要求：安全栏板缺口长：500~600mm；扶梯净宽：≥350mm，扶梯梯蹬净间距：300~340mm，梯蹬宽度：≥50mm；床褥的最大厚度应在床的相应位置标上永久性警示线，显示床褥上表面的最大高度，永久性警示线到安全栏板的顶边距离：≥200mm。

	
	
	3、配置：蚊帐杆根据采购方需求配置。根据采购人需求深化设计。
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	TCT液基制片通风排毒柜
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制（不可采用上下拼接），带单边凹槽工艺（非后期二次开槽）或平板工艺的陶瓷面板；

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。

	
	
	▲19.排毒柜
通风柜VAV系统的整体性能需符合以下要求：
依据JG/T222-2007出具符合以下要求的测试：
（1）面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%测试报告(检测内容包括在视窗设计工作开口高度的100%、50%、25%状况下检测)
（2）排风量100%、50%、25%偏差应小于±15%测试
（3）系统反应时间需＜3秒，包括响应时间及稳定时间
（4）流动显示无逃逸
（5）示踪气体浓度测试应符合排风柜前面左、中、右三个位置，示踪气体释放流量为4.0L/min(200kpa)，示踪气体泄漏浓度平均值不得大于0.01ppm；
【投标时提供2023年1月1日起至本项目投标截止日止由第三方检测机构出具带有CMA标志的符合上述检测依据和检测内容及结论要求的检测报告扫描件。并按要求提供“国家认证认可监督管理委员会”官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询记录的截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】，注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注，未标注不做扣分处理。
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	智能型双模式升降包埋机通风排毒柜
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型双模式升降冰冻染色机通风排毒柜1
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型双模式升降冰冻染色机通风排毒柜2
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型双模式升降病理通风排毒柜1
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型双模式升降病理通风排毒柜2
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型双模式升降染色通风排毒柜
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型双模式升降手工染色通风排毒柜1
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型双模式升降手工染色通风排毒柜2
	1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。

	
	
	2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。

	
	
	4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	5.门：可手动、可自动。

	
	
	6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。

	
	
	VAV控制系统：
10.控制器及电源：

	
	
	10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	12.PP变风量碟阀：

	
	
	12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；

	
	
	12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	13.变风量风阀执行器：

	
	
	13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	14.流量传感器：

	
	
	14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；

	
	
	14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	15.位移传感器

	
	
	15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	16.区域存在传感器：

	
	
	16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	16.4.LED状态指示；

	
	
	16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	17.1.手动控制状态：

	
	
	17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	17.2.自动控制状态：

	
	
	17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	18.温度传感器：

	
	
	18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	18.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型脱水机通风排毒柜
	1. 外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

	
	
	3.视窗：采用5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。

	
	
	4.门：可手动、可自动。

	
	
	5.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。

	
	
	6.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。

	
	
	7.电源：采用220V/10A实验室二三插座。

	
	
	8.VAV控制系统：
控制器及电源：

	
	
	8.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

	
	
	8.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

	
	
	8.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

	
	
	8.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

	
	
	8.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。

	
	
	8.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；

	
	
	8.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。

	
	
	8.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

	
	
	8.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

	
	
	8.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

	
	
	9.显示面板：
9.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕不小于4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

	
	
	10.PP变风量碟阀：

	
	
	10.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PPs材质，具备高度防腐、防火等众多特性。直径250mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，带文丘里效应测量段，精确测量风量；

	
	
	10.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。

	
	
	10.3.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	10.4.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	10.5轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；

	
	
	10.6阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；

	
	
	

	
	
	10.7.轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；

	
	
	10.8.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。

	
	
	10.9连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

	
	
	11.变风量风阀执行器：

	
	
	11.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；

	
	
	11.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

	
	
	12.流量传感器：

	
	
	12.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；.

	
	
	12.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；

	
	
	12.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；

	
	
	12.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；

	
	
	13.位移传感器

	
	
	13.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

	
	
	13.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

	
	
	13.3.测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm，选用可靠性高、耐用性好的知名品牌；

	
	
	13.4.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

	
	
	13.5.外壳为防腐蚀的塑料材质；

	
	
	F.安装方式：固定支架或螺纹安装；

	
	
	14.区域存在传感器：

	
	
	14.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；

	
	
	14.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；

	
	
	14.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；

	
	
	14.4.LED状态指示；

	
	
	14.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；

	
	
	15.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：

	
	
	15.1.手动控制状态：

	
	
	15.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；

	
	
	15.1.2.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；

	
	
	15.2.自动控制状态：

	
	
	15.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；

	
	
	15.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；

	
	
	15.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；

	
	
	15.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；

	
	
	15.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；

	
	
	16.温度传感器：

	
	
	16.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；

	
	
	16.2.探头带不锈钢外壳，；

	
	
	16.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。

	
	
	16.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
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	智能型升降式生物安全取材工作站
	1.材料316L医用级抗菌不锈钢板，台面厚度：2mm，国际领先的加工制作工艺，表面去除光污染，使得长时间取材不易眼部疲劳；

	
	
	2.台面一次成型，内部全圆弧式设计，背板和顶板周围也均为圆弧式设计，方便清洁和消毒；

	
	
	3.负压排气设计，腰部抽风气体导流系统，及时排除台面有害气体；内置式风机，可选配空气过滤系统

	
	
	▲4.新风系统和自动消毒组件，带智能自动翻转和智能互联互锁功能，在取材时，消毒装置将自动隐藏于工作站内部，在晚上非工作时间，消毒装置会自动翻转对台面进行消毒杀菌，有效减少工作人员在工作时的误操作，减少工作危害，紫外线消毒配备定时功能，方便操作；（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）

	
	
	5.两侧配备电动伸缩式钢化防护玻璃，在有需要时，防护玻璃会自动打开（无需手动），防止在取材时，组织液飞溅到工作站外面和取材记录台上面，造成室内生化污染

	
	
	6.成像专用光源组件；

	
	
	7.磁性吸附工具架；

	
	
	8.小厨宝热水器，6L装，即开即热；

	
	
	9.组织粉碎机，0.5马力，50HZ，全304不锈钢内胆，性能可靠，保证下水通畅；

	
	
	10.工作站整体电路保护组件；

	
	
	11.全304不锈钢取材工作站专用冷热水龙头，永久不生锈，坚固耐用；

	
	
	12.全304不锈钢取材工作站专用小喷枪，伸缩距离达到1米以上，永久不生锈，坚固耐用；

	
	
	13.台面自动冲洗装置，304不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置，可连续长时间不间断冲刷台面，保证台面上的福尔马林溶液以最快的速度被冲入下水道；

	
	
	14.置于台面上的激光雕刻标尺，不锈钢碳化技术，永久不掉色，长度：500mm

	
	
	15.配备多功能五孔插座

	
	
	16.病理大体取材专用砧板，带横向和纵向坐标系刻度尺

	
	
	▲17.智能全自动整机台面升降组件（带3组自适应记忆功能组件）可调节工作站台面高度0-250mm，满足不同工作人员对于台面高度的不同要求，降低职业损伤，更加人性化，附带3组记忆功能，一键即可调节到最佳位置；（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）

	
	
	18.福尔马林电动灌装组脚踏开关控制，灌装与转存模式自由切换，液位实时显示，带报警装置

	
	
	19.循环风幕系统

	
	
	20.触屏控制系统10寸高清液晶触摸式显示屏，配备人机交互系统，集成管理系统，对于取材时的排风，灯光照明，风速的感应等都具有自动控制性，具有语音提示控制系统

	
	
	21.尺寸规格：1800*850*2000（可根据科室实际要求定制）

	
	
	大体摄像：

	
	
	1.成像系数：≥2400万

	
	
	2.传感器尺寸：22.3mm*14.9mm；最高分辨率：4896*3672；光学变焦：3倍（18-55变焦范围）

	
	
	3.控制系统：电脑、脚踏板无线控制及手势控制变焦、拍照

	
	
	4.工作台面尺寸：≥300mm*400mmPOM底板抗酸碱，超耐磨；

	
	
	5.支架上下调节范围：≥600mm

	
	
	6.软件：拍照软件，主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；实时取景显示；可与医院HIS、PACS系统无缝连接。
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	智能型负压标本冷藏排毒柜1
	一、基本技术参数

	
	
	1.储藏温度范围：0度-4度

	
	
	2.有效容积：≥688升

	
	
	3.制冷方式：风冷

	
	
	4.柜体材质：不锈钢

	
	
	5.外门结构：不锈钢双层玻璃

	
	
	6.搁架配置：5层

	
	
	7.温度显示精度：小于等于0.1度

	
	
	8.安全报警功能：声控

	
	
	9.移动方式：万向轮

	
	
	10.箱内照明：≥16W

	
	
	11.温度测试孔：箱内

	
	
	二、结构与配置

	
	
	1.保温材料：PP保温棉

	
	
	2.玻璃门除霜功能：电加热

	
	
	3.密封条设计：PP冰箱密封条

	
	
	4.排风系统：静音风机

	
	
	5.消毒功能：≥30W
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	智能型负压标本冷藏排毒柜2
	一、基本技术参数

	
	
	1.储藏温度范围：0度-4度

	
	
	2.有效容积：≥688升

	
	
	3.制冷方式：风冷

	
	
	4.柜体材质：不锈钢

	
	
	5.外门结构：不锈钢双层玻璃

	
	
	6.搁架配置：5层

	
	
	7.温度显示精度：小于等于0.1度

	
	
	8.安全报警功能：声控

	
	
	9.移动方式：万向轮

	
	
	10.箱内照明：≥16W

	
	
	11.温度测试孔：箱内

	
	
	二、结构与配置

	
	
	1.保温材料：PP保温棉

	
	
	2.玻璃门除霜功能：电加热

	
	
	3.密封条设计：PP冰箱密封条

	
	
	4.排风系统：静音风机

	
	
	5.消毒功能：≥30W
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	密集柜
	1、数字化病理组织标本存放单元的载体为箱式密集架，电动控制及智能管理功能应符合GB/T13667.4-2013《钢制书架第4部分：电动密集书架》及DA/T65-2017《档案密集架智能管理系统技术要求》相关规定。

	
	
	▲2、结构特点：数字化病理组织标本存放单元自动控制系统要求一体式传动机构，保证传动的可靠性。在电动控制状态或手动控制状态时，除固定列外，各移动列采用电磁离合器，使轮轴分离而不带动，减少传动阻力，减轻操作推动力，操作便捷。铸钢轮连接六棱钢传动轴（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）

	
	
	3、数字化病理组织标本存放单元设计：温湿度自动控制系统、烟雾探测系统、、身份识别系统如指纹或智能磁卡、条形码的输入/输出、档案管理系统及网络组建和数据库共享等。

	
	
	4、数字化病理组织标本存放单元的核心：单片机和计算机组成。主控电脑与密集架之间双向通迅、通过档案管理软件实现批量作业的存取和多种信息显示。整个档案管理工作轻松快捷、准确安全。减少重复劳动，提高了工作效率。

	
	
	5、数字化病理组织标本存放单元自动控制系统控制部分采用低压电控制。控制板电压采用5V、12V直流电压，电磁离合器采用24V直流电压。电机采用24V直流电机。为确保安全，对220V电压设有安全隔离装置。

	
	
	7、手动操作功能：数字化病理组织标本存放单元在不进行电动操作时可以手摇，每一节单元的手动摇力不大于12N（多节多列按比例增加），在主动列的推动下，前面所有的列随着向前移动，直至到位停止。

	
	
	8、摇手柄采用“自脱钩机构”，确保在电动操作时，手柄不会转动，始终处于下垂状态，以防无意碰伤其他人员。

	
	
	9、电动操作功能：要求在每一列单元中都装有一套传动机构和控制器，通过各列侧面板的“左移、右移”按键控制操作，并通过显示屏显示当前状态。

	
	
	10、防潮、防霉功能：单元架内装有温湿度自动监测系统，时实监测架内的温度与湿度并在显示屏上显示当前架内的温湿度，提醒操作员以防档案潮湿引起虫蛀或霉变。并自动控制库房的内空调、除湿机、加湿机等设备，使库房内的温度和湿度保持恒定。

	
	
	11、预防烟火功能、电话报警：单元配备有烟感探头，在单元关闭状态时，能在单元密闭空间内随时监控，如有异常将烟感信号反馈给计算机，并可通过电话通知操作人员进行处理。

	
	
	12、人体保护功能：单元的列与列之间都装有红外线探测器，操作人员在架内工作时红外线安全装置能使密集架锁住，使单元无法移动，只有当操作人员离开单元后才能恢复运行，确保了操作人员的安全。

	
	
	13、红外光幕保护：单元的列与列的底架之间可装红外光幕，当有东西或操作人员在架通道时单元能自动锁住，使单元无法移动，只有当把通道内的东西清除、操作人员离开单元后才能恢复运行，确保了档案掉入通道被压和操作人员的安全。

	
	
	14、压力保护：可在单元的列与列之间加装压力探测器，万一操作人员或物品还在通道内架自移动，当架子碰到操作人员或物品时单元就会自动停止无法移动，只有当操作人员或物品离开单元后才能恢复运行，确保了由于误操作造成的人员或物品的安全。

	
	
	15、自动跟踪照明系统、保护功能：在单元的每列都装有照明灯，当单元自动打开到位或操作员进入通道后照明灯会自动亮起，并自动将单元锁住，使电动和电脑无法控制移动，使操作人员在架内工作时即起到了照明作用又起到了安全保护功能，只有当操作人员离开单元后照明灯自动熄灭，单元恢复正常运行，确保了操作人员的安全。

	
	
	16、链轮保护功能：在单元每列都装有保险锁，当上锁时，无论电动还是手摇都无法移动，并向计算机反馈上锁信息，使单元处于保护状态确保安全。

	
	
	17、软启动软着落功能：单元所使用的电机采用无级调速可逆变电机，通过软件对电机的转速和单元的当前位置进行检测，使单元缓缓的启动，全速运行，缓缓的停止，使单元平稳的打开和关闭，避免了启动和停止时的冲击。

	
	
	▲18、灯光定位功能：在每列单元的切片柜和蜡块柜的每个抽屉边上可装超高亮LED指示灯，电脑查询出某份档案的存放位置后单元自动打开，相应的抽屉指示灯闪烁，很直观的将存放位置指示起来，使操作人员方便存取资料。（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）

	
	
	19、语音提示功能：在操作人员操作单元的过程中全程进行语音提示使操作简单易懂，不用时可将语音提示关闭。

	
	
	20、权限认证：可以对管理员的操作权限通过密码（也可选用指纹、IC卡等）进行分级管理，进行不同内容的查阅和操作。

	
	
	▲21、触摸屏操作：在固定列19寸安卓系统触摸屏显示器，可以与操作控制台的操作实现同步，并可以在触摸屏上用手点击，可以对数据库进行查阅，并对本区域的架子进行控制，可以不用去管理电脑中查阅而直接在库房里进行查阅。（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）

	
	
	22、自动开架功能：当在固定列触摸屏开启自动开架功能后，当人站到要打开的列前时，当前列就会自动打开，不用时可以关闭。

	
	
	23、电脑操作功能：应用电脑软件来操作单元开启、关闭、移动，能及时、快捷、方便地查出资料的确切位置，并在控制面板上的显示屏显示出存放位置。电脑控制系统方便操作人员能在最短时间内找出资料所在位置，即资料所在的列、节、层，并在所在列的控制面板显示区显示出确切地址，并同时自动打开。

	
	
	24、定时、定位通风功能：该功能是在固定列的触摸屏可以设定自动温湿度、自动定时、定位通风功能。这样就可以在设定的温湿度或时间内，自动使每列密集架之间各拉开一定的距离，形成列与列之间间隙，使室内恒温恒湿的空调系统能更换架内的空气，以防档案潮湿和虫蛀。

	
	
	25、资料批量操作功能：实现投放资料和提取资料的批量操作，在要存入或提取多份资料的时候只需在电脑中依次批量输入要存入或提取的资料的信息，就可以不出库房，将所有输入的电脑资料全部存入或提取完毕，一次性完成，减少重复劳动。对于当前所操作的列、层、节，不仅在电脑屏幕上显示，而且在各个对应列上的显示屏上滚动显示，提示客户，方便操作。

	
	
	26、数据库维护：为减少操作员的重复劳动，可对数据库进行备份，恢复及数据库导入，以便数据库重新安装后方便。

	
	
	27、提供一套数字化病理组织标本存放单元，每套均可独立运行；

	
	
	28、每组组合柜子由：≧3节切片柜和≧3节蜡块柜组成高≦2100mm一组的组合柜子；

	
	
	▲29、每节切片柜由≧18个抽屉组成，每节切片柜规格≦403mm*478mm*375mm,每个抽屉可存放≧850张标准切片，即每节切片柜可存放≧15300张标准切片；每个抽屉可自由互换，抽屉内置防滑出暗锁功能，防止移动时抽屉滑出损坏标本，抽屉滑道使用工程塑料一次成型板式滑道，固定方式为卡扣式规格≦384mm*184mm*15mm，装满玻片抽屉抽拉轻松无噪音、不变形；（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）

	
	
	30、每节蜡块柜由≧6个抽屉组成，每节蜡块柜规格≦403mm*478mm*375mm,每个抽屉可存放≧500个标准蜡块，即每节蜡块柜可存放≧3000个标准蜡块；抽屉使用钢抽和工程塑料中转盒双抽设计，使用更方便，中转盒规格≦400mm*320mm*30mm，工程塑料一体成形，每个中转盒设计为10条标准包埋盒槽，钢抽采用三截钢珠式静音滑轨，有暗锁防滑出功能，防止移动时抽屉滑出损坏标本；

	
	
	▲31、≦450*520*2100mm高度的一联组合柜子可存放：标准切片≧15000张和标准蜡块≧9000个；（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）

	
	
	32、玻片蜡块标本中转车，规格：≦420mm*600mm*1030mm；中转车采用冷轧钢板焊接，表面磷化处理，静电喷漆；带方向刹车轮，自由转向；每车≧10个蜡块抽屉；抽屉和移动单元蜡块柜抽屉互换；每车≧12个玻片抽屉，抽屉和移动单元玻片柜抽屉互换；玻片抽蜡块抽带暗锁功能，防止移动时抽屉滑出损坏标本。

	
	
	33、免费开放软件端口，承担与医院信息系统的连接费用；

	
	
	▲34玻片及包埋盒批量识别系统：
1.支持识别载玻片，归档蜡块。单次加载并扫描归档蜡块数量≥500个,
2.单次加载并扫描载玻片数量≥36个。
3.设备系统支持与科室病理科信息管理系统对接，扫描核对数据、识别图片自动上传系统并保存，便于后期追溯。
4.单次扫描载玻片20片识别时间≤1s；单次扫描载玻片36片识别时间≤1s。5.配置高性能智能读码器≥2个，像素≥2000万；支持同时读取≥360个二维码。
6.支持定位识别成功的二维码和识别失败的二维码，并统计对应蜡块数量。
7.读取成功率：支持单色或彩色包埋盒读取，无遮挡扫码成功率≥99%。
8.自动标注图像内各编号对应的位置，采用不同色彩标注重复编号坐标。（投标时提供产品技术白皮书、或产品彩页、或厂家参数确认函进行佐证）。






五、商务要求
说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修响应及故障解决时间
	免费保修期内，中标人将向采购人提供售后技术支持服务，开通24小时热线电话接受采购人的电话技术咨询；
一旦发生质量问题，中标人在收到采购人的函或电话后，20分钟内电话响应，工作时间内2小时内赶到现场进行修理或更换，非工作时间投标人在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。货物出现故障后，修复时间不得长于48小时。如不能及时修复的产品，须与使用方协商予以更换或者约定修复时间，如需拉回工厂返修，同时提供替代产品暂用。

	2
	免费保修期
	★1.货物免费保修期5年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	
	
	2.免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派人员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的所有服务及配件等一切费用均由中标人承担（含人工、需要返原厂修理的所有费用）。

	
	
	3.免费保修期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由投标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

	3
	技术文件
	供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

	4
	安装调试
	投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

	5
	其他
	1.中标人应按其投标文件中的承诺的服务条款，进行售后服务工作，还应定期对产品进行预维护保养。

	
	
	2.在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

	
	
	3.维护保养：中标人应定期对产品进行预维护保养，每年2次，以防患于未然。

	
	
	4.中标人提供的家具产品，其配套的零配件、五金件应选用市场通用品类，具备公开流通性，保障采购人能够自主完成配件采购、产品维修与部件更换工作。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，24小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	（三）其他商务要求

	1
	关于生产
	1.1采购人根据实际情况有可能会对部分产品进行数量调整或取消，中标人在产品生产时均应以采购人书面确认作为前提。如因中标货物未经采购人确认导致不符合采购人实际需求的，采购人有权对该部分货物不予验收，造成的一切损失由中标人全部承担。

	
	
	1.2本招标文件未对家具部分款式、具体功能、颜色做出要求。实物款式、功能、颜色由中标人根据采购人实际需求完成深化设计，并经过采购人书面确认后再制作，否则造成损失由中标人全部承担。

	
	
	1.3本招标文件具体技术要求中注明的家具规格尺寸为标准尺寸，实际尺寸可能因户型差异存在偏差，中标人须根据实际场地进行现场测量，出具产品生产样图供采购人进行确认。因现场安装条件限制或采购人需求变动等原因造成的产品尺寸调整，应由采购人书面签字确认后才能生产、交货。调整尺寸幅度原则上不超过±10%的，价格不再另行调整，最终验收尺寸计算以实地测量为准。
尺寸超出上述调整幅度范围的，产品单价双方可进行协商，根据中标产品尺寸和中标价按比例进行折算。

	
	
	1.4采购人不提供场地用于货物储存，投标人仅需按采购人下单数量进行分批生产、供货，而不应揣摩采购人的采购规律或者误认为采购人会采购或者凭采购人的工作人员非书面的正式承诺备货。否则，因此导致货物滞销、积压、过期、失效等的风险，均由投标人承担。

	2
	关于交货
	2.1交货地点：用户指定地点。

	
	
	2.2由中标人负责产品的运输，运费由中标人承担。且货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

	
	
	★2.3签订合同后采购人各项目负责人签字确认货物生产的款式图后60天（日历日）内交货。如因甲方工程进度原因、需求确认或其他不可抗力因素不满足交货条件，具体交货时间由采购人确认。

	
	
	2.4提供的货物需为全新（中标当年或中标日前半年内生产的）、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告，相关费用由中标人承担。

	3
	安装调试及验收
	3.1投标人/中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

	
	
	3.2本项目所有区域（含实验台、办公位、其他功能用房）的插座供应、电源线敷设、接线、标识制作安装、绝缘防护、成品保护及验收等一切材料、人工、辅材相关费用，全部包含在中标人投标总价中，采购人不再另行支付任何费用。插座采用国标86型，更换品牌必须取得采购人书面确认。

	
	
	3.3由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

	
	
	★3.4本项目家具成品验收要求：所有抽检的家具成品环保性能要求按照GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》GB18584-2024《家具中有害物质限量》，其余力学、理化、安全要求按照产品所对应的国家/行业及相关标准进行检测。家具监理方有权根据实际交货的产品确定检测标准，并制定本项目的原材料、半成品、成品的抽样检测方案。检测内容包括但不限于环保测试(含甲醛、TVOC、苯系物、重金属等)、安全测试(含力学强度、稳定性测试)、理化性能(含家具表面耐腐蚀、耐磨、耐划痕等)、外观结构等。

	
	
	★3.5所有抽检的货物均应符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。送货安装后完成监理对货物抽样检测，如不合格，采购人有权对货物不予验收，中标人应对不合格材料和样品做退场处理，由此产生的损失由中标人自行负责。中标人应委托第三方检测机构对房间供货前、后的空气质量进行检测（检测点≥20个），检测结果需符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，（至少包括以下五项，如有更新则以最新标准为准）：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。如不能满足检测标准要求，中标人需采取有效措施满足采购人使用需求，否则采购人有权对货物不予验收并做退场处理，由此产生的损失由中标人自行负责。中标人需将此项检测费用考虑进投标报价中。

	
	
	★3.6当满足以下条件时，中标人向采购人发出货物验收申请：
（1）货物全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
（2）如有国标，符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方书面约定执行。货物的技术数据经第三方专业机构检测实测证实是真实的。
（3）技术文件资料、备件等已按采购人要求移交完毕。
（4）投标人提供的各种文件载明的内容真实，其技术数据采购人有权要求投标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。
（5）所有货物尺寸规格需满足采购人需求，且具备货物合格证。
（6）在货物安装调试完成并满足前述条件，经第三方监理机构验收合格后签署验收报告。

	
	
	3.7中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

	
	
	3.8验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应免费更换或补齐。若中标人不予更换或补齐，采购人有权要求中标人全额退还已付货款。

	
	
	3.9中标人承担的设备运输、安装调试和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	
	
	3.10中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、计量检测、增值税等费用。

	
	
	3.11中标人应委派技术人员进行现场开箱、安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，即在约定时间安装指定安装地点。

	
	
	3.12中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到货物正常使用。在安装过程中若造成货物损坏，应由投标人负责修复，安装后保证产品质量。

	
	
	3.13采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应在7天（日历日）内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

	4
	★关于付款
	4.1合同签订后，投标人向采购人提供等额有效的发票后，采购人向投标人预付30%合同款。

	
	
	4.2项目需分批供货，采购人按批次进行验收，供货验收进度30%后，根据实际供货情况进行后续款项付款，直至项目完结

	
	
	4.3本项目涉及财政资金，若因本年度财政资金不足，剩余未支付款项将顺延至下一年度支付，具体支付时间以财政资金下达作为首要前提。因财政资金未下达、政府部门核批等非采购人原因导致付款延迟的，中标人不得要求采购人承担相关责任。

	
	
	4.4中标人在供货验收合格后向采购人提供收货证明、合格发票、收款对公帐户等资料作为付款前提。

	5

	★违约责任

	5.1投标人保证采购人在使用本合同项下服务、产品或产品的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、著作权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有任何的侵权和其他的法律纠纷，投标人应承担全部责任。

	
	
	5.2因中标人未及时提供相应货物或货物检测不合格或中标人人员未按时到场等中标人原因导致未能按规定时间完成有关工作的，每超出规定时间的50%，采购人有权按合同总价款的1‰作为违约金累计扣除,如超出规定时间的100%，采购人按合同总价款的2‰作为违约金扣除，以此累加。最高不超过合同总价款的30%，同时采购人有权另聘请第三方进行维修，由此产生的费用由中标人负担。逾期时间超过十日的，采购人有权解除合同，同时中标人应向采购人支付合同总价款30％的违约金，中标人已收取款项应当予以退还。

	
	
	5.3投标人所交付的货物品种、型号、规格等不符合合同约定或无法正常使用时，采购人有权拒收，并要求投标人在指定时间内交付符合要求的货物。在指定时间内仍不能交付符合要求的货物的，采购人有权拒收，投标人应向采购人支付货款的5%作为违约金。

	
	
	5.4采购人有权利在投标人送货后对货物进行抽检，如检测不合格的，按违约处理，投标人需赔付不合格货物对应的供货金额作为违约金，同时采购人有权解除合同并要求投标人退还已收取的货款。如采购人选择继续履行合同的，投标人应当支付的违约金可由采购人直接从应付货款中扣除，应付货款中不足以扣除违约金的，投标人还应另行承担相应的违约金。

	
	
	5.5因投标人未及时提供相应产品或产品检测不合格或投标人人员未按时到场或调试维修不及时等投标人原因导致未能按规定时间完成有关工作的，每超出规定时间的50%，采购人有权按合同总价款的1‰作为违约金累计扣除,如超出规定时间的100%，采购人按合同总价款的2‰作为违约金扣除，以此累加。最高不超过合同总价款的30%，同时采购人有权另聘请第三方进行维修，由此产生的费用由投标人负担。逾期时间超过十日的，采购人有权解除合同，同时投标人应向采购人支付合同总价款30％的违约金，投标人已收取款项应当予以退还。

	
	
	5.6在投标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经投标人连续两次或累计五次维修服务或维修成果仍不能达到合同约定的标准（包括但不限于驻场人员资格、响应时间、维修效果、服务质量等），采购人有权单方面解除本合同，投标人应退回已收取款项并赔偿采购人因此遭受的损失。

	
	
	5.7投标人未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺/声明/保证，导致本合同无法继续履行的，应按合同总价款的10%向采购人承担违约责任支付违约金，该违约金未能弥补采购人所有损失的，还应承担因此造成采购人的一切损失。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当将相关违法违规行为及时向上级部门报告。

	
	
	5.8中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。

	
	
	5.9中标人交付的产品存在采购人验收人员在验收时无法肉眼现场发现的质量问题，包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部门检测后发现的问题等，采购人有权在免费保修期内向中标人主张退货或换货，并可主张中标人向采购人支付合同总价百分之三十的违约金。

	
	
	5.10投标人具有前述第1-9款违约情形时，采购人均有权单方面解除本合同。投标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究投标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究投标人该项或其他违约责任。

	6
	关于安全管理
	6.1在项目验收前的送货期和项目验收后的免费售后服务保修期内，中标人都应严格履行安全生产工作管理制度，在送货、搬运、安装等整个服务过程中造成的任何人员和财产损失风险均由中标人全部负责。

	
	
	6.2本项目中所涉及产品必须满足现场户型要求，存在特殊户型，中标人应做好全面复核测量工作，并提供满足特殊户型摆放的要求，其中可能涉及部分家具拆装、搬运、再安装等作业，上述作业所涉及的配件、拆装、搬运、再安装等费用应包含在投标报价中。项目结算时，不做调整。

	
	
	6.3安装完成后，中标人应房间整洁，设施设备无损坏。如有损坏，应及时整改修复，并对所造成的损失进行赔偿。

	7
	报价要求
	投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用；


	8
	争议解决方法
	因实施本项目引起的或与本项目有关的争议，投标人/中标人和采购人应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

	9
	培训
	9.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	
	
	9.2现场培训：中标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	10
	关于产品检测
	10.1本项目所使用的家具原辅材料验收要求：人造板材（刨花板、密度板、胶合板）、胶粘剂、皮革、纺织品、封边条等涉及有害物质的原材料及半成品，环保性能要求相关政策进行检测,其余物理、理化性能要求按照材料所对应的国家/行业及相关标准进行检测；五金配件力学性能按照对应标准中的商用要求进行检测。采购人及家具监理方有权根据实际交货的产品确定抽样方案及检测标准。为验证产品质量，对本项目的家具原材料或半成品、家具成品进行抽样检测，抽样检测数量不少于8种原材料或半成品、不少于8种家具成品，中标人承担以上原材料、半成品及成品的抽样检测费（不超过中标金额的2%）。
抽样流程及相关说明：
10.1在中标人确认中标后，采购人在签订家具采购合同前，由采购人组织采购人、中标人、监理方进行家具监理启动会议（前提是中标人向监理方发送《生产进度表》、《货物外协加工明细表》）
进入到家具相关抽检环节之后，由家具生产企业以书面形式通知家具监理方，前往中标人进行原材料、成品的抽样检测。

	
	
	10.2采购人已确认以打样形式来确认的货物，中标人在采购人限定的时间内完成样品的制作，并同时通知采购人及监理方前往查验；采购人已确认以图纸形式来确认的货物，中标人在采购人限定的时间内完成图纸的绘制，并发送至监理方的指定邮箱。
因中标人原因导致的样品及图纸的审核不及时，采购人有权对中标人予以一定金额的处罚。

	
	
	10.3抽样要求：为保证抽样工作的公平、公正，保证检测结果的准确性，保障被抽检方的权利，抽样方案中的每种原材料、成品的样品抽取一定数量，抽取的样品一部分用于检测，一部分用于留样。如中标人要求不留样，视为放弃申请复议的权利，最终结果评定以实验室初次检测结果为准。如样品检测合格，中标人可处置留样样品。所有抽检样品由中标人负责保管及运送至质量监理指定的检测地点，成品由中标人派专业技术人员至该测试地点负责安装调试。
成品抽样的地点可选在工厂现场，或在项目安装地。如选在项目安装地，则采购人提供货物的集中暂存区，乙方前往进行抽样，满足以下条件：
所有已交货的家具数量占总数量的50%以上；在监理方前往现场抽样前2个工作日，由采购人或由采购人责成中标人向监理方提供签字确认的所有家具的摆放地点清单（含楼栋名称、楼层、房间名称（或房间号）、家具名称、招标序号、数量等信息）。

	
	
	10.4常规抽样费及抽样差旅费：
（1）如抽样地点在深圳市内，则由家具监理方承担；
（2）如抽样地点在广东省内深圳市外，则两次以内（不含整改抽样）的抽样费、差旅费用由家具监理方承担，两次以外的由家具采购中标人承担。
（3）如抽样地点在广东省外，则所有的抽样费、差旅费由家具采购中标人承担。
（4）如因中标人破坏或偷换已封样样品，需要进行重新抽样，则抽样的人工费及交通费由中标人承担。情节严重的，采购人有权对中标人予以一定金额的处罚。

	
	
	10.5检测时样品破坏的费用
检测样品由中标人提供，采购人不增加费用。因检测而导致的样品的破坏由中标人自行承担，破坏后的样品由企业免费增补并安装至采购人指定地点。因监理方将成品抽样检测，暂时缺少的家具，为不影响采购人正常使用，中标人应提供可临时替用家具，直到新补的货物到位。

	
	
	10.6检测的要求
如检测不合格，家具监理方向中标人开具《整改通知书》，中标人整改完毕后通知家具监理方和采购人，重新抽样检测。如原材料、成品全部或部分检测项目不合格，中标人应停止相应的生产，按要求进行整改。整改并通过监理方检测合格后，方可恢复该部分货物的生产。

	
	
	10.7关于检测样品的退样（非投标样品）
本项目所有的样品检测完毕，出具《检测报告》后，由家具监理方免费保管5个工作日。超过5个工作日，中标人或采购人如未将样品取走，则家具监理方有权将样品作为废弃物，自行处理。

	11
	质量及知识产权要求
	11.1中标人在中标后提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。所提供货物产品应具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等，并且应符合国家标准、行业标准及合同约定的技术要求。

	
	
	11.2采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

	12
	其他
	12.1为便于采购人后期家具固定资产统计，中标人在中标后须提供项目所有供货家具的实物图片册，根据家具名称及编号制作“单体家具铝制名片标识（含公司名称、产品名称）”并固定于单体家具上，同时按采购人要求开展家具固定资产标签张贴工作。

	
	
	12.2投标人/中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	
	
	★12.3售后保修人员要求：需是投标单位自有员工，提供该人员的社保或劳动合同证明，主要负责实验家具供电、接地、插座回路故障维修、巡检保养、执行电工安全规范作业。（投标时提供至少1个售后服务人员持有的应急管理部门颁发的“特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：低压电工作业）”证书扫描件。）


七、样品要求
样品清单：
	序号
	[bookmark: _GoBack]名称
	数量
	单位
	规格参数要求

	1
	中央台、边台陶瓷台面
	6
	块
	1、提供≥22mm厚一体黑坯实芯烧制（不可采用上下拼接），带单边凹槽工艺（非后期二次开槽），提供至少包含绿色、黄色、纯白色等不少于5种颜色的样块，规格为：W200mm×D200mm（允许偏离±5%）；
2、提供≥22mm厚一体黑坯实芯烧制（不可采用上下拼接），平板工艺，提供除黑色外,至少一种彩色样块，规格为：W200mm×D200mm（允许偏离±5%）

	2
	病理
操作
边台
	1
	张
	1. 规格尺寸：W900mm×D750mm×H850mm（允许偏离±10mm）
2. 全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板。
3. 框架：采用≥W60mm×D40mm×H1.5mm电解钢板加工制作。
4. 铰链、导轨采用五金材料，三节缓冲导轨。自闭式缓冲铰链，柜门靠近闭合位置可自行关闭。
5. 滑轨：采用三节缓冲导轨。
6. 底柜采用≥1.0mm厚优质电解钢板，底柜内设1层活动搁板；下柜背板为活动可拆式；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。
7. 柜体为双门双抽;柜门双侧弧形门边，柜门外侧边缘钢板包裹，门板厚≥20mm；拉手为门板上端内嵌式结构，一体成形工程塑料拉手，拉手尺寸:长450mm,宽25mm,高50mm(允许偏离±5%)，拉手凹槽内安装孔间距350mm(允许偏离±5mm)，拉手内板材料厚度≥2.5mm，扣手板高15mm(允许偏离±3mm)，操作台面：≥20mm厚一体黑坯实芯烧制陶瓷板；
8.插座：配置2个国标86型二三插座。
9.PP水盆：PP水槽内尺寸W480mm×D380mm×H300mm（允许偏离±5mm）。
10.三联水咀：三口水龙头主体为铜材；旋钮把手为PP材质。

	3
	密集柜
	1
	个
	1、金属滑轨外抽屉（钣金、白色）：规格：W330mm×D475mm×H46mm（允许偏离 ±5mm） 
抽屉钣金采用冷轧钢板，配置金属滑轨，抽拉无卡滞、无松动异响； 边角圆角处理，无毛刺锐边，尺寸公差满足装配匹配要求。
2、切片抽屉（钣金）：规格：W64mm×D485mm×H87mm（允许偏离±5mm） 
（1）钣金材质为冷轧钢板，静电喷塑；
（2）内部可适配病理切片存放； 配合柜体导轨适配安装，限位结构可防止过度抽拉脱落。
3、蜡块 ABS 内胆：规格：常规 ,分格设计
（1）材质为ABS工程塑料，受力无碎裂，无刺激性异味；
（2）设计存储容量550份蜡块，每个蜡块抽屉内置一个可取出的并列式ABS一次成型蜡块专用塑料盒，尺寸适配柜体腔体，装配贴合。

	4
	试剂架立柱
	1
	套
	1、试剂架立柱长度≥750mm，不限是否喷涂；
2、试剂架立柱支撑采用两支≥110mm×35mm铝合金框架；
3、试剂架立柱整体安装在一块台面≥W150mm*D120mm*H22mm的陶瓷台面上；
4、提供可用于组装的≥5mm厚抗倍特板、≥12.5mm厚理化板和≥10mm厚折弯钢板各一块，两块装在置物架上，一块预留，可现场从置物架上端抽出任意一块更换预留板材。

	5
	实验圆凳
	1
	张
	1.座面：直径400mm±5，PU材质，表面水波防滑纹，防滑纹圈数≥6；座面可升降高度450-605mm（允许误差±5mm）。
2.气杆：升降行程150mm（允许误差±10mm），内管电镀。
3.椅脚:采用塑料光面椅脚，
半径270mm（允许误差±5mm），底部安装2寸静音脚轮。
4.功能：可以通过座面底部手控环，实现座椅任意角度升降。



