项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子上消化道内窥镜 | 1 | 套 | 1,10,000.00 | 900,000.00 |

二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子上消化道内窥镜 | 1 | 套 | 接受进口 |

三、技术需求

| 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 电子上消化道内窥镜 | - 1.内镜先端采用微型CCD设计；视野角常规观察≥140度；常规观察景深范围在7-100mm内即可；弯曲角度：上≥210度，下≥90度，左≥100度，右≥100度。 |
|  | - 2.▲放大观察最小景深≤0mm，可实现内镜接触观察（提供技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求）。 |
|  | - 3.▲观察原理：使用药剂对细胞核进行染色后，将物镜与观察部位接触进行粘膜表层细胞，实现对生命体内细胞进行内镜观察（提供技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求）。 |
|  | - 4.软性部外径≤9.6mm。 |
|  | - 5.先端部外径≤9.7mm。 |
|  | - 6.有效长度≥1030mm，全长≥1350mm。 |
|  | - 7.钳子管道内径≥2.15mm；钳子管道最小可视距离：≤4.0mm。 |
|  | - 8.▲具备手控放大调节功能，可实现≥520倍光学放大观察（提供技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求）。 |
|  | - 9.▲通过手动变焦旋钮进行放大焦距调节，变焦档位无级别限制，可实现用内镜进行常规观察、放大观察、细胞观察（提供技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求）。 |
|  | - 10.具备副送水功能，插入附件，能进行有效吸引。 |
|  | - 11.具有内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。 |
|  | - 12.▲可实现常规观察及细胞水平内镜观察下的窄带成像功能（提供技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求）。 |
|  | - 13.▲可实现预冻结功能，≥7档预冻结模式可选，能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来（提供技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求）。。 |
|  | - 14.一触式连接防水接头，无需内镜电缆，无需防水帽。 |
|  | - 15.具有上/下/左/右角度卡锁功能；具有颜色码标识，可快速确定本内镜与同品牌诊疗附件的兼容性。 |
|  | - 16.送气/送水按钮设计：堵住此按钮上的小孔可以送气，按下此按钮可以送水清洗物镜。也可送气，除去附着在物镜上的液体或碎屑。 |
|  | - 17.遥控功能按钮数量≥4个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像变焦、图像强调、电子缩放、图像预冻结及窄带光等功能。 |
|  | - 18.可兼容高频电烧治疗；送气量≥800ml/min； |
|  | - 19.★可兼容科室现有消化内镜主机（奥林巴斯、富士、开立）使用。 |
|  | - ★20.配置要求：电子上消化道内窥镜1条，注水气及吸引按钮3套，送气送水管道清洗接头2套、ETO帽2个。 |

四、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
| 2 | 关于保修期 | ★货物免费保修期 5 年，（包含所有第三方配套设备），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算且延续保修年度费用不超过设备中标价的5%。 |
| 3 | 关于保修期内服务 | 投标人在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的免费保修期限。免费保修期内,主机年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。 免费保修期内免费更换零配件、免工时费。设备在免费保修期内需由原厂进行维修，出原厂维修报告。原厂售后全保包含维修人工及所有配件及零备件费用, 安装、调试、定期校准及保养服务全由原厂工程师（合资格）负责。由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应，24 小时到达现场 (包括所有节假日)。备件送达期限：国内＜2天， 国外＜4 天。 |
| 4 | 关于维修配件及软件升级 | 中标人负责货物的终身维修，保证8年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。免费保修期到期前一个月内成交（中标）供应商需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。 |
| 5 | 关于设备设计使用年限 | ★电子上消化道内窥镜设计使用年限≥6年。 |
| 6 | 关于设备生产日期 | ★投标人提供的仪器设备的生产日期必须在1年内生产，时间自设备到货日期起算【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】 |
| 7 | 关于设备开机率 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A.年开机率在90（含）-95%（不含）之间按一赔 二 延长保修期. B.年开机率在85（含）-90%（不含）之间按一赔 五 延长保修期 C.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%） |
| 8 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，4小时内响应，48 小时维修到位（不可抗力情况除外）。 |
|  |  | 1.2 采购人可与成交（中标）供应商就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于成交（中标）供应商在投标文件中承诺的维修零配件和消耗品的报价。 |
|  |  | 1.3设备停产后的备件供应：保证5年。 |
|  |  | 1.4 在设备购买合同中约定在设备保修期外，中标人需承担采购人信息系统的连接项目产生的所有费用并无偿安排人员负责解决。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | ★1.1签订合同后 30 天（日历日）内交货。 |
|  |  | 1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.4中标人提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。进口设备必须具有报关证明文件和商检证明文件（免检设备提供免检证明）。需提供足够的场地所需的连接管线和备件，包括所有附属设施，线柜以及相关的通讯和 IT 连接配件。所供货的产品需符合中国电源标准及规范国际接插头，如不符合厂家及成交（中标）供应商负责免费更换，并配齐与用户响应的水电气接插件。 |
|  |  | 1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物。 |
|  |  | 1.6中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 5 天内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
| 2 | ★关于验收 | 2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 |
|  |  | 2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | ★关于违约 | 3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。 |
|  |  | 3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。 |
|  |  | 3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同 |
|  |  | 3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
|  |  | 3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | ★关于付款 | 4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的 100 %。 4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 |
| 5 | ★项目（产品）要求 | 若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件；若所投产品为国产产品，则无需提供。 |
| 6 | - 知识产权合规承诺 | 6.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 6.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 - 6.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。 |
| 7 | 履约保证金 | - 提交说明 - 时间：收到中标通知书后五个工作日内提交； - 金额：合同（成交）金额的 5 %； - 方式：中标人自主选择； - 退还说明： - 时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请审核同意后，无息返还乙方的履约保证金。因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 - 违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 - 中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。 |
| 8 | 医疗器械注册证 | ★投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件。 |