项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化核酸电泳分析仪 | 1 | 套 | 300,000.00 | 270,000.00 |

二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化核酸电泳分析仪 | 1 | 套 | 拒绝进口 |

三、技术需求

| 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 自动化核酸电泳分析仪 | 1、仪器功能要求： 1）基于一代测序原理和毛细管电泳技术，具有已知序列和未知序列的测定功能，对病原微生物、传染性疾病、遗传性疾病及肿瘤疾病相关基因进行检测。 2）全开放式检测平台，可兼容国内主流厂商试剂盒和耗材。含仪器主机、装机试剂盒、数据采集软件、数据分析软件和配套控制系统等。 |
|  | 2、仪器性能要求： ▲1）支持测序功能，在满足高质量测序结果QV＞20条件下，单次测序长度≥850bp。【须提供产品的技术性能资料技术佐证（技术白皮书或产品说明书），并注明证明材料页码】 2）多色荧光分析能力，可同时进行≥5色荧光的实时检测。 ▲3）基于激光诱导-荧光检测STR复合扩增技术，单次实验可同时检测至少16个样品，平均每组运行时间≤45min，每天平均可以处理≥500个样品。【须提供产品的技术性能资料技术佐证（技术白皮书或产品说明书），并注明证明材料页码】 4）片段分析：检测DNA样本可获得完整、清晰的分型图谱。 |
|  | 3、仪器配置要求： ▲1）≥16通道毛细管，使用≥50cm长度的毛细管。【须提供产品的技术性能资料技术佐证（技术白皮书或产品说明书），并注明证明材料页码】 2）进样方式：全自动进样，兼容96孔板×2（普通板或快速板）和8联排管等。 ▲3）光路使用多重组合棱镜系统，并采用激光双束激发装置，保证能量信号高度均一。【须提供产品的技术性能资料技术白皮书或产品说明书，并标注页码】 ▲4）分光方式采用透射式光栅，保证广谱微弱荧光的激发效率。【须提供产品的技术性能资料技术佐证（技术白皮书或产品说明书），并注明证明材料页码】 5）激光光源：采用≥505nm单波长固态长寿激光电源，采用标准电源供电，确保激光功率稳定。 ▲6）检测器采用半导体制冷低噪声CCD成像系统检测全波长光谱，保证采集信号稳定。【须提供产品的技术性能资料技术佐证（技术白皮书或产品说明书），并注明证明材料页码】 ▲7）配套控制系统：不少于双系统设计，保证在任意系统下，仪器都能独立的完成检测工作。【须提供产品的技术性能资料技术佐证（技术白皮书或产品说明书），并注明证明材料页码】 8）操作模式：自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预。 9）样品编表智能化：染料集、运行模式、优先级、光谱校正标准调整时可按运行组自动更改；支持优先级自动填充和可调；支持已运行样品表自动重命名后运行。 10）仪器状态监控：样品盘检测状态清晰可辨，实时显示在检、已检、待检测运行组；仪器激光、恒温箱、高压电源、制冷、环境温度等可实时监控。 |
|  | 4、数据处理要求： 1)具备自动和手工分析功能； 2)支持国内基因分析仪数据格式，操作简单； 3)可用于数据的分析、显示、编辑、保存和打印。 |
|  | ★5、仪器配套要求: 电泳分析仪1台，配套1台电脑，数据采集软件1套，数据分析软件1套，控制系统1套，装机试剂盒1套，凝胶成像系统工作站 1台，电泳仪电源1台，电泳仪水平槽1个。 |

四、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | ★维修响应及故障解决时间 | 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
| 2 | 关于保修期 | - 1.货物免费保修期≥ 5 年，（包含所有第三方配套设备），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算且延续保修年度费用不超过设备中标价的5%。 - 2.中标人应依据采购人要求，在数据安全全生命周期（即数据采集、存储、处理、传输、交换和销毁）中对应用系统进行安全建设、维护、更新。依据网络与信息安全“同步规划，同步建设，同步运行”的三同步要求，在系统设计时依据医疗卫生行业标准结合项目实际加入安全防护，包括但不限于信息安全、安全审计、容灾备份、安全基线配置等 。配合采购人积极完成应用系统信息及数据安全改造。积极配合采购人完成各项安全检查工作和漏洞修复工作。每年对业务系统进行一次风险评估和应急演练，出具风险评估报告和应急演练报告提交医院审查留存。 - 3.保修期内中标人须负责完成设备与信息化系统对接工作。 |
| 3 | ★关于保修期内服务 | 投标人在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的免费保修期限。免费保修期内,主机年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。 免费保修期内免费更换零配件、免工时费。设备在免费保修期内需由原厂进行维修，出原厂维修报告。原厂售后全保包含维修人工及所有配件及零备件费用, 安装、调试、定期校准及保养服务全由原厂工程师（合资格）负责。由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应，24 小时到达现场 (包括所有节假日)。备件送达期限：国内＜2天， 国外＜4 天。 |
| 4 | ★关于维修配件及软件升级 | 中标人负责货物的终身维修，保证8年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。免费保修期到期前一个月内成交（中标）供应商需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。 |
| 5 | 关于设备设计使用年限 | 投标人提供的仪器设备的设计使用年限≥5年。【设计使用年限需提供设备说明书或由厂家盖章的说明函进行佐证（格式自拟）】 |
| 6 | ★关于设备生产日期 | 投标人提供的仪器设备的生产日期必须是在交货前1年内生产【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】 |
| 7 | ★关于配套试剂及耗材 | 承诺可在深圳医用耗材阳光交易和监管平台上采购仪器配套封闭试剂及耗材，阳光采购平台上注册为限价目录产品，并承诺提供深圳市内最低供货价（提供承诺函，承诺函格式自定）。 |
| 8 | 关于零配件、消耗品和延续保修 | 投标人应提供维修零配件、消耗品和延续保修的报价单。价格最高的前 3项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中（清单格式自拟）。 |
| 9 | 关于设备开机率 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A.年开机率在90（含）-95%（不含）之间按一赔 二 延长保修期. B.年开机率在85（含）-90%（不含）之间按一赔 五 延长保修期 C.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%） |
| 10 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，4小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。 |
|  |  | 1.2 中标后，采购人可与成交（中标）供应商就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于成交（中标）供应商在投标文件的《零配件和消耗品报价明细清单》 中承诺的维修零配件和消耗品的报价。 |
|  |  | 1.3设备停产后的备件供应：保证不少于5年。 |
|  |  | 1.4 在设备购买合同中约定在设备保修期外，中标人需承担采购人信息系统的连接项目产生的所有费用并无偿安排人员负责解决。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | ★关于交货 | 1.1签订合同后30天（日历日）内交货。 |
|  |  | 1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.4中标人提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。进口设备必须具有报关证明文件和商检证明文件（免检设备提供免检证明）。需提供足够的场地所需的连接管线和备件，包括所有附属设施，线柜以及相关的通讯和 IT 连接配件。所供货的产品需符合中国电源标准及规范国际接插头，如不符合厂家及成交（中标）供应商负责免费更换，并配齐与用户相应的水电气接插件。 |
|  |  | 1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物。 |
|  |  | 1.6中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后5天内开始安装调试,并在5天内安装调试完毕。 |
| 2 | ★关于验收 | 2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 |
|  |  | 2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | ★关于违约 | 3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。 |
|  |  | 3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。 |
|  |  | 3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同 |
|  |  | 3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
|  |  | 3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | ★关于付款 | 4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的100%。 4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 |
| 5 | - ★知识产权合规承诺 | 5.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 5.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 - 5.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。 |
| 6 | ★履约保证金 | - 6.1提交说明 - 1)时间：收到中标通知书后五个工作日内提交； - 2)金额：合同（成交）金额的 5 %； - 3)方式：中标人自主选择； - 6.2退还说明： - 1)时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向采购人申请退回该履约保证金，采购人收到申请审核同意后，无息返还中标人的履约保证金。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 - 2)违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 - 3)中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除中标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。 |
| 7 | ★产品资质要求 | ★7.1若投标人为所投产品的生产企业，须根据所投医疗器械类别提供《医疗器械生产许可证》（或备案凭证），并有相应生产范围；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，须根据所投医疗器械类别提供《医疗器械经营许可证》（或备案凭证），并有相应经营范围；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营许可证》（或备案凭证），但投标人应在响应文件中对其所属类别进行书面说明；以上证明材料均提供复印件或扫描件。 ★7.2投标人所投产品须具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，须提供医疗器械备案证明；所投产品为第二、三类医疗器械的，须提供《医疗器械注册证》【医疗器械注册证（或备案证明）上如体现产品型号，应与响应产品型号相同；响应截止时，医疗器械注册证（或备案证明）应在有效期内，若不在有效期内，则需同时提供由主管部门出具的所投产品在医疗器械注册证（或备案证明）有效期内生产的证明文件】；以上证明材料均提供复印件或扫描件。 |