项目需求

一、项目清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 财政预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 套 | 1 | 1,500,000.00 |

二、技术要求

| 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
|  | - ★1.提供消毒产品安全评价报告和全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案截图(投标时提供以上相关证明文件)。 |
|  | - 2.▲腔体为矩形腔体，腔体有效容积≥130升。（提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | - 3.▲腔体深度≥730mm,装载相应长度的不可弯曲器械。（提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | - 4.▲灭菌温度：灭菌循环最高温度≤55℃。（提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | - 5.▲过氧化氢消毒剂包装：采用密闭式包装，每套过氧化氢消毒剂可使用灭菌循环≥10次。（提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | - 6.▲过氧化氢消毒剂浓度：在所有灭菌循环中，加注的过氧化氢消毒剂浓度要求≤60%,减小过氧化氢消毒剂对精密器械的损伤。（提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | - 7.过氧化氢消毒剂安全要求：装载过氧化氢消毒剂时与人体无接触、无挥发：常温保存，无需其他特殊保存条件，使用后可作为普通垃圾丢弃。 |
|  | - 8.湿度监测功能：每次注入过氧化氢消毒剂前对灭菌物品完成≥1次湿度监测并除湿，降低灭菌失败、报警及中止的频率。 |
|  | - 9.灭菌循环数量≥3个(至少包含：非管腔器械循环或快速循环、管腔器械循环或标准循环、 软镜灭菌循环等)。 |
|  | - 10.非管腔器械灭菌循环时间(包含除湿及湿度监测工作环节的时间):针对非管腔器械灭菌循环的时间≤30分钟。 |
|  | - 11.▲软镜器械灭菌循环时间(包含除湿及湿度监测工作环节的时间):针对软镜器械灭菌循环的时间≤45分钟（提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | - 12.管腔器械灭菌循环时间(包含除湿及湿度监测工作环节的时间):针对管腔器械灭菌循环的时间≤60分钟 |
|  | - 13.▲硬式不锈钢管腔器械灭菌的能力：每炉次灭菌数量≥10根，灭菌直径≤0.8mm, 长度≥540mm的硬式不锈钢管腔器械（提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | - 14.▲软镜灭菌的能力：可以灭菌直径≥1mm,长度≥1000mm的软镜，每炉次装载≥2根单通道软镜（提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求） |
|  | - 15.非管腔器械灭菌能力：可以对非管腔等实体器械进行灭菌，每炉次可装载重量≥20KG |
|  | - 16.记录打印：可自动打印每个灭菌周期的实时临界参数如舱内压力、温度、灭菌时间等灭菌参数以及故障显示的信息记录。(提供打印条样板证明文件) |
|  | - 17.▲内窥镜及管腔器械兼容性证明：提供≥3家不同品牌器械的灭菌兼容证明文件，至少包括但不限于O1ympus、Stryker、Storz品牌(提供产品技术白皮书或产品彩页或厂家参数确认函扫描件，证明材料能体现满足前述技术要求)。 |
|  | - 18.▲具有专用灭菌循环可兼容达芬奇内窥镜器械(提供达芬奇厂家说明书，说明书中体现投标型号符合达芬奇器械灭菌兼容性认证)。 |
|  | - 19.兼容眼科器械。 |
|  | - 20.▲灭菌论证报告需求：过氧化氢灭菌器厂家官网可查询兼容灭菌器械的品牌及型号，降低器械损伤率。(投标时提供网页截图及网址链接作为证明材料)。 |
|  | - 21.灭菌后物品安全要求：灭菌后器械物品的过氧化氢残留量≤0.1mg/cm²或≤0.1mg/kg。 |
|  | - 22.数字信息端口要求：免费开放数据信息端口，可与器械追溯系统相连接。 |
|  | - 23.配置彩色触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸，可实时显示当前循环模式及剩余时间相关灭菌参数。 |
|  | - 24.配套提供快速生物阅读器，最终显示结果的时间≤25分钟。 |
|  | - 25.高分子硬质容器盒技术要求： - 25.1.采用高分子工程热塑树脂 - 聚醚酰亚胺一次成型。 |
|  | - 25.2.适用于高温压力蒸汽灭菌，过氧化氢等离子灭菌，环氧乙烷灭菌多种灭菌方式； |
|  | - 25.3.阻菌过滤片：聚四氟乙烯材质，滤片无菌阻隔率≥99.99%，无菌保持时间≥ 180 天，且灭菌气体均可有效通过，滤片支架蜂窝结构充分保护滤片，防止滤片意外被刺穿 |
|  | - 25.4.规格尺寸：A型：500*120*65mm±5%；B型：460*280*100mm±5% |
|  | - ★26.配置要求： - 1）过氧化氢低温灭菌器（双门）1台 - 2）数据采集系统1套 - 3）过氧化氢生物阅读器1台 - 4）配套消毒剂20套（至少可以灭菌包含200个灭菌循环） - 5）4类化学指示卡10盒 - 6）过氧化氢生物指示剂1盒（50支） - 7）封包胶带10卷 - 8）过氧化氢气体浓度检测仪系统 - 9）过氧化氢打印纸50卷 - 10）高分子硬质容器盒：尺寸A型 20个，硅胶支架50个 - 11）高分子硬质容器盒：尺寸B型 15个，内置3/4置物篮15个，硅胶垫50个 - 12）低温封口机1台 - 13）自动切割封口机1台 |

三、商务需求

# （一）报价要求

# 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

# 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据

# 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内

# 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准

# 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整

# （二）招标商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）消耗品和零配件供应及时 |
| 2 | 关于保修期 | ★货物免费保修期 6年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算 |
| 3 | 关于保修期内服务 | ★保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次保修期内免费更换零配件、免工时费 3.1每季度对灭菌设备进行检验，并提供检验报告 3.2每年对设备进行性能检测，提供记录 |
| 4 | 关于维修配件及软件升级 | 投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 6 年内免费提供软件升级服务；开放所有设备接口，与医院使用追溯系统进行对接，参数可实时显示 |
| 5 | 关于设备设计使用年限 | ★投标人提供的医疗器械（过氧化氢低温等离子灭菌器），其设计使用年限≥10年【设计年限需提供设备说明书或设备铭牌照片】 |
| 6 | 关于设备生产日期 | ★投标人提供的仪器设备的生产日期必须在1年内生产，时间自设备到货日期起算【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】 |
| 7 | 关于配套试剂及耗材 | ★承诺可在深圳医用耗材阳光交易和监管平台上采购仪器配套封闭试剂及耗材，阳光采购平台上注册为限价目录产品，并承诺提供深圳市内最低供货价【提供承诺函，（格式自拟）】 |
| 8 | 关于零配件、消耗品和延续保修 | 投标人应提供维修零配件、消耗品和延续保修的报价单价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中（清单格式自拟） |
| 9 | 关于设备开机率 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A.年开机率在90（含）-95%（不含）之间按一赔 二 延长保修期. B.年开机率在85（含）-90%（不含）之间按一赔 五 延长保修期 C.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失 注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%） |
| 10 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期外售后服务要求 | 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | ★1.1签订合同后 30 天（日历日）内交货 |
|  |  | 1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用；灭菌设备带做好排风、散热，并做隔音、降噪处理 |
|  |  | 1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料须提供中文译本文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.4中标人提供的货物必须为全新、经检验合格的产品产品如需要计量检定的中标后应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告其中，进口设备中标后必须具有报关证明文件和商检证明文件（免检设备提供免检证明）。 |
|  |  | 1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物。 |
|  |  | 1.6中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料中标人应在货物运至指定地点后 5 天内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕 |
| 2 | ★关于验收 | 2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 |
|  |  | 2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收，必要时采购人有权邀请第三方机构及本单位以外专家参与验收，相关验收意见作为验收参考资料。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | ★关于违约 | 3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同 |
|  |  | 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚 |
|  |  | 3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚 |
|  |  | 3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同 |
|  |  | 3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐 |
|  |  | 3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理 |
| 4 | ★关于付款 | 4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的 100 % 4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 4.4涉及政府投资项目待资金下达后进行支付。 |
| ★5 | 项目（产品）要求 | ★5.1若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件；若所投产品为国产产品，则无需提供 |
| ★6 | - 知识产权合规承诺 | 6.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统 6.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用 - 6.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用 |
| 7 | 履约保证金 | - 提交说明 - 时间：收到中标通知书后五个工作日内提交； - 金额：合同（成交）金额的 5 %； - 方式：中标人自主选择； - 退还说明： - 时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请审核同意后，无息返还乙方的履约保证金因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还 - 违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外 - 中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿 |
| 8 | 认证资料 | ★8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件 |